## Geral (hidden)
Informações da Calibração
Informações Gerais do Solicitante |  | Informações Gerais do Contratante |  | Informações do Instrumento |  | Informações do Protocolo / Item |  | Informações do Procedimento |  | Informações da Calibração
Nome Fantasia | QUALYMEAS (01-06) | Nome Fantasia | QUALYMEAS (01-06) | Código do Instrumento | A11 0036 | Número do Protocolo | 1382 | Código do Procedimento | 277-146A | Número da Calibração | 32 | LMI | 0
Razão Social: | QUALYMEAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA LTDA | Razão Social: | QUALYMEAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA LTDA | Descrição do Instrumento | Padrao Cilíndrico com Diâmetros Escalonados | Sufixo | 23 | Nome do Procedimento | Controle Dimensional Padrão | Sufixo da Calibração | 24 | Laboratório de Metrologia Industrial
CNPJ | 50.982.411/0001-06 | CNPJ | 50.982.411/0001-06 | Tipo do Instrumento | Medição Dimensional | Número do Item | 3 | Documento de Consulta |  | Certificado Externo
IE -Inscrição Estadual | 096/3963791 | IE -Inscrição Estadual | 096/3963791 | Classe do Instrumento | Instrumento | Responsável Abertura | Franciele Machado De Sa | Responsável Validação | Dionatan de Oliveira Fernandes | Número da Calibração Complento
IM- Inscrição Municipal |  | IM- Inscrição Municipal |  | Procedimento |  | Título do Responsável | Auxiliar Administrativa | Título do Responsável | Técnico Metrologista | Sufixo da Calibração Complemento
Home Page |  | Home Page |  | Fabricante |  | Data Abertura | 15/12/2023 13:22:12 | Data Validação | 2023-06-23 | Temperatura | (20,0 ± 0,5) ºC
E-mail |  | E-mail |  | Periodicidade | 12 | Nota Fiscal de Entrada |  | Cadastro Indefinido 1 |  | Umidade | (50 ± 10) %ur
Logradoruro | Rua | Logradoruro | Rua | Estado de Conservação | Bom | Cadastro Indefinido 1 | 1793 | Cadastro Indefinido 2 |  | Tempo Gasto | 00:07:25
Endereço | São Marcos | Endereço | São Marcos | Laboratório | LMD | Cadastro Indefinido 2 | 23 | Cadastro Indefinido 3 |  | Data da Calibração | 11/01/2024 11:23:31
Número | 231 | Número | 231 | Cadastro Indefinido 3 |  | Cadastro Indefinido 3 |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Motivo da Calibração | Periódica
Complemento |  | Complemento |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Procedimento de Calibração | CMI-LMD-PC-277 | Equipamento de Comunicação | Teclado
Bairro | Bom Jesus | Bairro | Bom Jesus | N. Série | Não consta | Campo Indefinido 1 |  | Revisão |  | Fornecedor da Calibração | LMI
Cidade | Porto Alegre | Cidade | Porto Alegre | Limite Inferior |  | Campo Indefinido 2 |  | Campo Indefinido 3 | CMI-LMD- | Cadastro Indefinido 1
Estado | Rio Grande do Sul | Estado | Rio Grande do Sul | Limite superior |  | Campo Indefinido 1 |  | Campo Indefinido 4 |  | Cadastro Indefinido 2
UF | RS | UF | RS | Resolução |  | Campo Indefinido 2 |  |  | 1 | Cadastro Indefinido 3
País | Brasil | País | Brasil | Unidade |  | Número Cotação |  |  | Alice Weza Fava Bilbao | Cadastro Indefinido 4
CEP | 91.420-550 | CEP | 91.420-550 | Quantidade | 1 | Sufixo Cotação |  |  | Técnico Metrologista | Campo Indefinido 1
Caixa Postal |  | Caixa Postal |  | Classe/Modelo |  | Observação Protocolo |  |  | 2021-05-19 | Campo Indefinido 2
DDD | 51 | DDD | 51 | Campo Indefinido 8 |  |  |  |  | Nova versão AWF | Campo Indefinido 3
DDI |  | DDI |  | Campo Indefinido 9 |  |  |  |  | 2614 | Campo Indefinido 4
Telefone | 92279 0302 | Telefone | 92279 0302 | Campo Indefinido 10 | [5 empty] | Responsável Cadastro Calibração | Dionatan de Oliveira Fernandes
Fax |  | Fax |  | Campo Indefinido 11 | [5 empty] | Título do Responsável Calibração | Técnico Metrologista
|  |  |  | Campo Indefinido 12 | [5 empty] | Data Digitação | 11/01/2024 12:35:55
|  |  |  | Campo Indefinido 13 | [5 empty] | Responsável Revisão Calibração | Diogo de Carvalho Padilha
|  |  |  | Campo Indefinido 14 | [5 empty] | Título do Responsável Revisão | Signatário Autorizado
|  |  |  | Observações | [5 empty] | Data Revisão Calibração | 12/01/2024
| Manutenção / Reparação / Assitência Técnica |  | Manutenção / Reparação / Assitência Técnica | [6 empty] | Versão da Calibração | Original
Observação da Calibração

## Padroes (hidden)
Informações do Padrões da Calibração
Características dos Padrões Utilizados na Calibração | [13 empty] | Lista Distinta de Padrões Utilizados
Código do Padrão | Nome da Característica | Unidade | Referência | Medido | Erro | Incerteza | K | Veff | EIE | EIC | ESC | ESE | Status | Código do Instrumento | Descrição do Instrumento | Certificado Externo | Nº Calibração | Sufixo | Fornecedor da Calibração | Data Calibração | Periodicidade | Data Próxima | Fabricante | Classe do Instrumento | Tipo do Instrumento | Procedimento | Estado de Conservação | Laboratório | Cadastro Indefinido 3 | Cadastro Indefinido 4 | N. Série | Limite Inferior | Limite Superior | Resolução | Unidade | Quantidade | Classe/Modelo | Campo Indefinido 8 | Campo Indefinido 9 | Campo Indefinido 10 | Campo Indefinido 11 | Campo Indefinido 12 | Campo Indefinido 13 | Campo Indefinido 14
025309 | U_1D |  |  |  |  | 0,6;500 | [7 empty] | 025309 | Máquina de Medir por Coordenadas | 240103158969 | 1 | 24 | ZEISS | 2024-01-03 | 12 | 2025-01-31 | CARL ZEISS | Padrão de Trabalho - LMD | Maquina de Medir por Coordenadas |  | Novo | LMC | LAMIA |  | 158969 |  | X=900;Y=1200;Z=650 | 0.0001 | mm | 1 | PRISMO ULTRA | [6 empty] | Prismo | [CRITÉRIO=(0,6 +l/500) µm]
025309 | U_2D |  |  |  |  | 0,6;500 | [38 empty] | Ptos fora =< 5%
025309 | U_3D |  |  |  |  | 0,6;500
025309 | U_AnguloEG |  |  |  |  | 0,4;43;175
025309 | U_AnguloAR |  |  |  |  | 43;175
025309 | U_RetitudeEG |  |  |  |  | 0,8;333
025309 | U_RetitudeRR |  |  |  |  | 0.8
25309 | U_PlanezaAG |  |  |  |  | 1,2;333;333
25309 | U_PlanezaPR |  |  |  |  | 1.2
25309 | U_CircularidadeSP |  |  |  |  | 0,6;500
25309 | U_CircularidadeCP |  |  |  |  | 0,6;500
25309 | U_PerpPE |  |  |  |  | 0,9;707;707;333
025309 | U_PerpRM |  |  |  |  | 0,8;0,2;707;707
025309 | U_PerpRPE |  |  |  |  | 0,2;0,8;333
025309 | U_ParPE |  |  |  |  | 0,9;707;707;333
025309 | U_ParRM |  |  |  |  | 0,8;0,2;707;707
025309 | U_ParRPE |  |  |  |  | 0,2;0,8;333

## Dados (hidden)
[10 empty] | Ciclo 1 | Padrao_cilindrico_escalonado_PADRAO_0-1.xls | 2ª Via
[10 empty] | Ciclo 2 | Padrao_cilindrico_escalonado_PADRAO_0-2.xls
[10 empty] | Ciclo 3 | Padrao_cilindrico_escalonado_PADRAO_0-3.xls
SMC: | PADRAO CILÍNDRICO COM DIÂMETROS ESCALONADOS |  |  | Serviço Nº
Nº Série (Fabricante): |  |  | Não consta | 0032/24 | [7 empty] | Sup
Nº Identif. (Solicitante): |  |  | A11 0036 | OPERADORES | [7 empty] | Inf
Dimensão Nominal [mm]: |  |  | 0 |  | Sigla | Data | [5 empty] | Dir
a (.10-6.K-1): |  |  | 11.5 |  | DOF | 11/01/24 |  |  |  | Imagem |  | Esq
Variação de Temperatura [°C]: |  |  | 0.5 | Alinhamento | referência primária no "ELEMENTO XXX", secundária pelo "ELEMENTO YYY" e terciária no "ELEMENTO ZZZ". |  |  | Avaliação | foi usado software Calypso com VCMM ativo para cálculo de incerteza.
MMC |  |  | 025309 | Fixação | a peça foi fixada com o "ELEMENTO XXX" perpendicular ao eixo Z da máquina de medição. |  |  |  | Os planos foram ajustados por mínimos quadrados, sem aplicação de filtros ou extrapolados.
|  |  |  | Extração | cada face de medição foi extraída com um plano com 3 linhas e 10 pontos cada uma, na posição central e a partir de 5 mm de cada borda. | Foi usado uma esfera Ø 5 mm. Força de 200 mN.
| Indicação no SMP [mm] | [9 empty] | media | Desvio padrão
Características | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lado Frasa | [12 empty] | MPE E | Temp | forma elemento medido | fixacao | repetitividade | VCMM | U | Umin | k | U95 | Característica | Tipo | Veff | U MMC
7,5 [mm] | 7.508 | 7.508 | 7.508 | 7.508 | 7.508 | [5 empty] | 7.508 | 9.9485e-06 | 0.00030751 | 2.4925e-05 |  | 0.00017321 | 5.7438e-06 |  | 0.00035386 | 0.00061502 | 2.0014 | 0.00070822 | 7.5 | 1 | 1753.329
17,5 [mm] | 17.5149 | 17.5149 | 17.5149 | 17.5149 | 17.5149 | [5 empty] | 17.5149 | 4.5081e-06 | 0.00031751 | 5.8145e-05 |  | 0.00017321 | 2.6028e-06 |  | 0.00036634 | 0.00063503 | 2.0014 | 0.00073319 | 17.5 | 1 | 1772.0231
22,5 [mm] | 22.5066 | 22.5066 | 22.5066 | 22.5066 | 22.5066 | [5 empty] | 22.5066 | 9.6437e-07 | 0.00032251 | 7.4716e-05 |  | 0.00017321 | 5.5678e-07 |  | 0.00037362 | 0.00064501 | 2.0014 | 0.00074776 | 22.5 | 1 | 1801.2549
32,5 [mm] | 32.5142 | 32.5142 | 32.5142 | 32.5142 | 32.5142 | [5 empty] | 32.5142 | 1.1509e-05 | 0.00033251 | 0.00010794 |  | 0.00017321 | 6.6449e-06 |  | 0.00039021 | 0.00066503 | 2.0013 | 0.00078093 | 32.5 | 1 | 1896.2726
37,5 [mm] | 37.506 | 37.5059 | 37.506 | 37.506 | 37.5059 | [5 empty] | 37.506 | 2.321e-05 | 0.00033751 | 0.00012451 |  | 0.00017321 | 1.34e-05 |  | 0.00039949 | 0.00067501 | 2.0013 | 0.00079949 | 37.5 | 1 | 1960.4763
47,5 [mm] | 47.5199 | 47.5199 | 47.5199 | 47.5199 | 47.5199 | [5 empty] | 47.5199 | 1.9579e-05 | 0.00034752 | 0.00015775 |  | 0.00017321 | 1.1304e-05 |  | 0.00041927 | 0.00069504 | 2.0012 | 0.00083903 | 47.5 | 1 | 2117.3819
52,5 [mm] | 52.5025 | 52.5024 | 52.5023 | 52.5022 | 52.5022 | [5 empty] | 52.5023 | 8.4507e-05 | 0.0003525 | 0.0001743 |  | 0.00017321 | 4.879e-05 |  | 0.00043245 | 0.000705 | 2.0013 | 0.00086548 | 52.5 | 1 | 1914.0159
62,5 [mm] | 62.5264 | 62.5264 | 62.5265 | 62.5265 | 62.5264 | [5 empty] | 62.5265 | 2.715e-05 | 0.00036253 | 0.00020757 |  | 0.00017321 | 1.5675e-05 |  | 0.0004525 | 0.00072505 | 2.001 | 0.00090547 | 62.5 | 1 | 2423.056
67,5 [mm] | 67.4982 | 67.4982 | 67.4983 | 67.4982 | 67.4982 | [5 empty] | 67.4982 | 5.2954e-05 | 0.0003675 | 0.00022408 |  | 0.00017321 | 3.0573e-05 |  | 0.00046497 | 0.000735 | 2.001 | 0.00093041 | 67.5 | 1 | 2502.731
77,5 [mm] | 77.5265 | 77.5264 | 77.5265 | 77.5265 | 77.5265 | [5 empty] | 77.5265 | 3.6749e-05 | 0.00037753 | 0.00025737 |  | 0.00017321 | 2.1217e-05 |  | 0.0004891 | 0.00075505 | 2.0009 | 0.00097863 | 77.5 | 1 | 2803.0334
82,5 [mm] | 82.497 | 82.497 | 82.497 | 82.497 | 82.497 | [5 empty] | 82.497 | 3.7334e-05 | 0.0003825 | 0.00027387 |  | 0.00017321 | 2.1555e-05 |  | 0.00050177 | 0.00076499 | 2.0009 | 0.001004 | 82.5 | 1 | 2946.6198
92,5 [mm] | 92.5239 | 92.5239 | 92.5239 | 92.5239 | 92.5239 | [5 empty] | 92.5239 | 2.6265e-05 | 0.00039252 | 0.00030716 |  | 0.00017321 | 1.5164e-05 |  | 0.00052787 | 0.00078505 | 2.0008 | 0.0010562 | 92.5 | 1 | 3267.1748
100 [mm] | 100.0112 | 100.0112 | 100.0112 | 100.0112 | 100.0112 | [5 empty] | 100.0112 | 2.4964e-05 | 0.00040001 | 0.00033201 |  | 0.00017321 | 1.4413e-05 |  | 0.00054813 | 0.00080002 | 2.0007 | 0.0010967 | 100 | 1 | 3522.8092
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Lado sem Fresa | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7,5 [mm] | 7.505 | 7.505 | 7.505 | 7.5051 | 7.5051 | [5 empty] | 7.505 | 1.6456e-05 | 0.00030751 | 2.4915e-05 |  | 0.00017321 | 9.5011e-06 |  | 0.00035394 | 0.00061501 | 2.0014 | 0.00070838 | 7.5 | 1 | 1754.2438
17,5 [mm] | 17.5129 | 17.5128 | 17.5129 | 17.5129 | 17.5129 | [5 empty] | 17.5129 | 2.4936e-05 | 0.00031751 | 5.8139e-05 |  | 0.00017321 | 1.4397e-05 |  | 0.00036661 | 0.00063503 | 2.0014 | 0.00073374 | 17.5 | 1 | 1773.5681
22,5 [mm] | 22.504 | 22.504 | 22.504 | 22.5041 | 22.504 | [5 empty] | 22.504 | 2.5448e-05 | 0.0003225 | 7.4708e-05 |  | 0.00017321 | 1.4692e-05 |  | 0.00037391 | 0.00064501 | 2.0014 | 0.00074833 | 22.5 | 1 | 1802.9212
32,5 [mm] | 32.5123 | 32.5122 | 32.5123 | 32.5123 | 32.5123 | [5 empty] | 32.5123 | 2.7434e-05 | 0.00033251 | 0.00010793 |  | 0.00017321 | 1.5839e-05 |  | 0.00039047 | 0.00066502 | 2.0013 | 0.00078145 | 32.5 | 1 | 1896.6713
37,5 [mm] | 37.5041 | 37.504 | 37.5041 | 37.5041 | 37.5041 | [5 empty] | 37.5041 | 3.4717e-05 | 0.0003375 | 0.0001245 |  | 0.00017321 | 2.0044e-05 |  | 0.00039977 | 0.00067501 | 2.0013 | 0.00080004 | 37.5 | 1 | 1956.1889
47,5 [mm] | 47.5179 | 47.5179 | 47.5179 | 47.518 | 47.518 | [5 empty] | 47.518 | 2.9942e-05 | 0.00034752 | 0.00015775 |  | 0.00017321 | 1.7287e-05 |  | 0.00041947 | 0.00069504 | 2.0012 | 0.00083943 | 47.5 | 1 | 2116.1793
52,5 [mm] | 52.4996 | 52.4996 | 52.4996 | 52.4996 | 52.4996 | [5 empty] | 52.4996 | 1.4485e-05 | 0.0003525 | 0.00017429 |  | 0.00017321 | 8.3632e-06 |  | 0.00042977 | 0.000705 | 2.0011 | 0.00086003 | 52.5 | 1 | 2209.2162
62,5 [mm] | 62.5245 | 62.5245 | 62.5245 | 62.5245 | 62.5245 | [5 empty] | 62.5245 | 1.4647e-05 | 0.00036252 | 0.00020757 |  | 0.00017321 | 8.4566e-06 |  | 0.0004523 | 0.00072505 | 2.001 | 0.00090508 | 62.5 | 1 | 2422.758
67,5 [mm] | 67.4966 | 67.4966 | 67.4967 | 67.4966 | 67.4967 | [5 empty] | 67.4966 | 2.0036e-05 | 0.0003675 | 0.00022407 |  | 0.00017321 | 1.1568e-05 |  | 0.00046411 | 0.00073499 | 2.001 | 0.00092867 | 67.5 | 1 | 2542.4345
77,5 [mm] | 77.5248 | 77.5248 | 77.5248 | 77.5248 | 77.5248 | [5 empty] | 77.5248 | 2.0317e-05 | 0.00037752 | 0.00025736 |  | 0.00017321 | 1.173e-05 |  | 0.00048877 | 0.00075505 | 2.0009 | 0.00097798 | 77.5 | 1 | 2808.3016
82,5 [mm] | 82.4955 | 82.4955 | 82.4955 | 82.4955 | 82.4955 | [5 empty] | 82.4955 | 5.3725e-06 | 0.0003825 | 0.00027387 |  | 0.00017321 | 3.1018e-06 |  | 0.00050131 | 0.00076499 | 2.0009 | 0.0010031 | 82.5 | 1 | 2950.7314
92,5 [mm] | 92.5224 | 92.5224 | 92.5224 | 92.5224 | 92.5224 | [5 empty] | 92.5224 | 2.0922e-05 | 0.00039252 | 0.00030715 |  | 0.00017321 | 1.2079e-05 |  | 0.00052779 | 0.00078504 | 2.0008 | 0.001056 | 92.5 | 1 | 3267.3263
100 [mm] | 100.0095 | 100.0095 | 100.0095 | 100.0095 | 100.0095 | [5 empty] | 100.0095 | 1.9211e-05 | 0.00040001 | 0.00033201 |  | 0.00017321 | 1.1091e-05 |  | 0.00054805 | 0.00080002 | 2.0007 | 0.0010965 | 100 | 1 | 3522.6893
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0.00017321 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0.003 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on O2: Clodoaldo: Digitar "x" para aparecer "2ª Via" no certificado.
Note on AA15: Leonardo de Carvalho Miguel: 1 - Dimensão; 2 - Forma 3 - Ângulo

## CalAnterior (hidden)
Serviço | N. Erro | Desc. Erro | Referencia | Medido | Unidade | Erro | Incerteza

## Dados Processados (hidden)
TABELA DE DADOS PROCESSADOS
Nº DE SERVIÇO: 0032/24
TABELA DE DADOS PROCESSADOS
RETILINEIDADE | MEDIA | DESVIO PAD. | uc | Veff | U95 | U95 | k
DO SMC | DAS INDIC.
| [mm] | [mm] | [mm] |  | ± [mm] | ± [mm]
#REF! | #REF! | 9.9485e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4.5081e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 9.6437e-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1.1509e-05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2.321e-05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## certificado
CENTRO DE METROLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO | [7 empty] | pdf
Laboratório de Metrologia Dimensional
Pertencente à Rede Brasileira de Calibração - RBC
Relatório de Medição
0032/24 | [7 empty] | 2ª Via
Ocultar
Ocultar
CONTRATANTE |  |  | Empresa XYZ
SOLICITANTE |  |  | QUALYMEAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA LTDA Rua São Marcos, 231 Porto Alegre - RS | [5 empty] | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
SERVIÇO |  |  | MEDIÇÕES LINEARES EM PEÇAS DIVERSAS E COMPONENTES
DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  | PADRÃO CILÍNDRICO COM DIÂMETROS ESCALONADOS
NÚMERO DE SÉRIE |  |  | Não consta
IDENTIFICAÇÃO |  |  | PROV-01
Ocultar
Ocultar
FABRICANTE |  |  | 0 | [5 empty] | Ocultar
DATA DA MEDIÇÃO |  |  | 11 de janeiro de 2024
DATA DA EMISSÃO |  |  | 12 de janeiro de 2024
Não Ocultar
Não Ocultar
Não Ocultar
Não Ocultar
Signatário Autorizado: |  |  | Diogo de Carvalho Padilha
Executor da Medição |  |  | Dionatan de Oliveira Fernandes
Padrões utilizados
Identificação | Descrição |  |  | Certificado | Origem | Validade
025309 | Máquina de Medir por Coordenadas |  |  | 240103158969 | ZEISS | jan/2025
#N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Ocultar
Procedimento de medição
A medição foi realizada de acordo com o procedimento interno: CMI-LMD-PC-277 | [7 empty] | Foi realizada a extração do cilindro com escaneamento e da(s) superfície(s) com pontos individuais. O alinhamento foi realizado pelo centro do cilindro, com associação de elementos por mínimos quadrados.
Foram realizados pelo menos 3 ciclos de medição. | [7 empty] | O comprimento foi avaliado com pontos únicos na posição e altura central. Foram realizados pelo menos 3 ciclos de medição.
Fixação: a peça foi fixada com o cilindro paralelo ao eixo "Y" da máquina de medição. | [7 empty] | 5.1 Fixação: A peça foi posicionada na mesa rotativa em duas posições diferentes, primeiro com a linha de referência A-B paralela ao Z e segundo paralela ao eixo X da máquina de medição, usando a mesa em modo ativo. Foram realizados pelo menos 3 ciclos de medição.
Alinhamento: referência primária no cilindro, secundária pelo plano externo do lado do fresamento e terciária no cilindro.
Extração: foi extraído distância entre pontos em cada face de medição com relação a face de referência. Foi utilizado uma esfera Ø 0,8 mm. Força de 100 mN. | [7 empty] | Foi usado uma esfera Ø 8 mm de Nitreto de silício (Si3N4); Todos elementos foram ajustados por mínimos quadrados usando filtro Spline 50 upr passa baixa.
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Resultados
Lado Com Corte Fresa
Característica |  | Valor |  | U | k | neff
Medido
7,5 [mm] |  | 7.508 |  | 0.00070822 | 2 | infinito | X
17,5 [mm] |  | 17.5149 |  | 0.00073319 | 2 | infinito | X
22,5 [mm] |  | 22.5066 |  | 0.00074776 | 2 | infinito | X
32,5 [mm] |  | 32.5142 |  | 0.00078093 | 2 | infinito | X
37,5 [mm] |  | 37.506 |  | 0.00079949 | 2 | infinito | X
47,5 [mm] |  | 47.5199 |  | 0.00083903 | 2 | infinito | X
52,5 [mm] |  | 52.5023 |  | 0.00086548 | 2 | infinito | X
62,5 [mm] |  | 62.5265 |  | 0.00090547 | 2 | infinito | X
67,5 [mm] |  | 67.4982 |  | 0.00093041 | 2 | infinito | X
77,5 [mm] |  | 77.5265 |  | 0.00097863 | 2 | infinito | X
82,5 [mm] |  | 82.497 |  | 0.001004 | 2 | infinito
92,5 [mm] |  | 92.5239 |  | 0.0010562 | 2 | infinito
100 [mm] |  | 100.0112 |  | 0.0010967 | 2 | infinito
Lado Sem Corte Fresa
Característica |  | Valor |  | U | k | neff
Medido
7,5 [mm] |  | 7.505 |  | 0.00070838 | 2 | infinito
17,5 [mm] |  | 17.5129 |  | 0.00073374 | 2 | infinito
22,5 [mm] |  | 22.504 |  | 0.00074833 | 2 | infinito
32,5 [mm] |  | 32.5123 |  | 0.00078145 | 2 | infinito
37,5 [mm] |  | 37.5041 |  | 0.00080004 | 2 | infinito
47,5 [mm] |  | 47.518 |  | 0.00083943 | 2 | infinito
52,5 [mm] |  | 52.4996 |  | 0.00086003 | 2 | infinito
62,5 [mm] |  | 62.5245 |  | 0.00090508 | 2 | infinito
67,5 [mm] |  | 67.4966 |  | 0.00092867 | 2 | infinito
77,5 [mm] |  | 77.5248 |  | 0.00097798 | 2 | infinito
82,5 [mm] |  | 82.4955 |  | 0.0010031 | 2 | infinito
92,5 [mm] |  | 92.5224 |  | 0.001056 | 2 | infinito
100 [mm] |  | 100.0095 |  | 0.0010965 | 2 | infinito
Média entre os dois lados
Característica |  | Valor |  | U | k | neff
Medido
7,5 [mm] |  | 7.5065 |  | 0.0007083 | 2 | infinito
17,5 [mm] |  | 17.5139 |  | 0.00073346 | 2 | infinito
22,5 [mm] |  | 22.5053 |  | 0.00074805 | 2 | infinito
32,5 [mm] |  | 32.5132 |  | 0.00078119 | 2 | infinito
37,5 [mm] |  | 37.505 |  | 0.00079977 | 2 | infinito
47,5 [mm] |  | 47.5189 |  | 0.00083923 | 2 | infinito
52,5 [mm] |  | 52.501 |  | 0.00086275 | 2 | infinito
62,5 [mm] |  | 62.5255 |  | 0.00090527 | 2 | infinito
67,5 [mm] |  | 67.4974 |  | 0.00092954 | 2 | infinito
77,5 [mm] |  | 77.5256 |  | 0.00097831 | 2 | infinito
82,5 [mm] |  | 82.4962 |  | 0.0010035 | 2 | infinito
92,5 [mm] |  | 92.5231 |  | 0.0010561 | 2 | infinito
100 [mm] |  | 100.0103 |  | 0.0010966 | 2 | infinito
Observações
Ocultar
Condições Ambientais Durante a Medição:
- Temperatura: (20,0 ± 0,5) ºC
- Umidade Relativa do Ar: (50 ± 10) %ur
A incerteza expandida (U) de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (neff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Os valores de k e neff são apresentados na tabela de resultados.
Este relatório atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation e do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA - European Cooperation for Accreditation.
Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à medição, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Esta medição não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido a regulamentação metrológica.
A CERTI autoriza a reprodução deste relatório, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo integral. O Ajuste de instrumento, quando realizado, não faz parte do escopo de acreditação do laboratório.
Verificar incertezas conforme escopo RBC

## Med1 (hidden)
Calypso Measuring Result
| Measurement Plan |  | Date |  | Order
| Padrao_cilindrico_escalonado |  | 2024-01-11 |  | ESCALONADO
| Drawing No. |  | Time |  | Part No.
| PADRAO_0-1 |  | 11:49 |  | PADRAO_0-1
| Operator |  | CMM
Master
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation
Y Value_7.5 | 7.508 | 7.51 | 999 | -999 | -0.0019895
Y Value_17.5 | 17.5149 | 17.51 | 999 | -999 | 0.0048984
Y Value_22.5 | 22.5066 | 22.51 | 999 | -999 | -0.0034461
Y Value_32.5 | 32.5142 | 32.51 | 999 | -999 | 0.0042445
Y Value_37.5 | 37.506 | 37.51 | 999 | -999 | -0.0040204
Y Value_47.5 | 47.5199 | 47.52 | 999 | -999 | -9.58e-05
Y Value_52.5 | 52.5025 | 52.5 | 999 | -999 | 0.0024978
Y Value_62.5 | 62.5264 | 62.53 | 999 | -999 | -0.0035514
Y Value_67.5 | 67.4982 | 67.5 | 999 | -999 | -0.0017969
Y Value_77.5 | 77.5265 | 77.53 | 999 | -999 | -0.0035305
Y Value_82.5 | 82.497 | 82.5 | 999 | -999 | -0.0029808
Y Value_92.5 | 92.5239 | 92.52 | 999 | -999 | 0.0038848
Y Value_100 | 100.0112 | 100.01 | 999 | -999 | 0.001217

## Med2 (hidden)
Calypso Measuring Result
| Measurement Plan |  | Date |  | Order
| Padrao_cilindrico_escalonado |  | 2024-01-11 |  | ESCALONADO
| Drawing No. |  | Time |  | Part No.
| PADRAO_0-1 |  | 11:51 |  | PADRAO_0-2
| Operator |  | CMM
Master
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation
Y Value_7.5 | 7.508 | 7.51 | 999 | -999 | -0.0019813
Y Value_17.5 | 17.5149 | 17.51 | 999 | -999 | 0.0048895
Y Value_22.5 | 22.5066 | 22.51 | 999 | -999 | -0.0034458
Y Value_32.5 | 32.5142 | 32.51 | 999 | -999 | 0.0042272
Y Value_37.5 | 37.5059 | 37.51 | 999 | -999 | -0.004064
Y Value_47.5 | 47.5199 | 47.52 | 999 | -999 | -0.0001256
Y Value_52.5 | 52.5024 | 52.5 | 999 | -999 | 0.0023615
Y Value_62.5 | 62.5264 | 62.53 | 999 | -999 | -0.0035642
Y Value_67.5 | 67.4982 | 67.5 | 999 | -999 | -0.0018161
Y Value_77.5 | 77.5264 | 77.53 | 999 | -999 | -0.0035528
Y Value_82.5 | 82.497 | 82.5 | 999 | -999 | -0.0030361
Y Value_92.5 | 92.5239 | 92.52 | 999 | -999 | 0.0038544
Y Value_100 | 100.0112 | 100.01 | 999 | -999 | 0.0011571

## Med3 (hidden)
Calypso Measuring Result
| Measurement Plan |  | Date |  | Order
| Padrao_cilindrico_escalonado |  | 2024-01-11 |  | ESCALONADO
| Drawing No. |  | Time |  | Part No.
| PADRAO_0-1 |  | 11:53 |  | PADRAO_0-3
| Operator |  | CMM
Master
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation
Y Value_7.5 | 7.508 | 7.51 | 999 | -999 | -0.0020011
Y Value_17.5 | 17.5149 | 17.51 | 999 | -999 | 0.0048952
Y Value_22.5 | 22.5066 | 22.51 | 999 | -999 | -0.0034443
Y Value_32.5 | 32.5142 | 32.51 | 999 | -999 | 0.004249
Y Value_37.5 | 37.506 | 37.51 | 999 | -999 | -0.0040284
Y Value_47.5 | 47.5199 | 47.52 | 999 | -999 | -8.87e-05
Y Value_52.5 | 52.5023 | 52.5 | 999 | -999 | 0.0023431
Y Value_62.5 | 62.5265 | 62.53 | 999 | -999 | -0.0035121
Y Value_67.5 | 67.4983 | 67.5 | 999 | -999 | -0.0017163
Y Value_77.5 | 77.5265 | 77.53 | 999 | -999 | -0.003481
Y Value_82.5 | 82.497 | 82.5 | 999 | -999 | -0.002965
Y Value_92.5 | 92.5239 | 92.52 | 999 | -999 | 0.0039067
Y Value_100 | 100.0112 | 100.01 | 999 | -999 | 0.0011906