## Geral (hidden)
Informações da Calibração
Informações Gerais do Solicitante |  | Informações Gerais do Contratante |  | Informações do Instrumento |  | Informações do Protocolo / Item |  | Informações do Procedimento |  | Informações da Calibração
Nome Fantasia | EMBRAER (GP 04-21) | Nome Fantasia | EMBRAER (GP 04-21) | Código do Instrumento | F527545 | Número do Protocolo | 1061 | Código do Procedimento | 180-28A | Número da Calibração | 2896 | LMD | 0
Razão Social: | EMBRAER S.A. | Razão Social: | EMBRAER S.A. | Descrição do Instrumento | Maquina de Medir Longitudinal | Sufixo | 23 | Nome do Procedimento | MML 40 pontos - Posicionamento Laser | Sufixo da Calibração | 23 | Laboratório de Metrologia Dimensional
CNPJ | 07.689.002/0004-21 | CNPJ | 07.689.002/0004-21 | Tipo do Instrumento | Maquina de Medir Longitudinal | Número do Item | 2 | Documento de Consulta |  | Certificado Externo
IE -Inscrição Estadual | 787.999.999.111 | IE -Inscrição Estadual | 787.999.999.111 | Classe do Instrumento | Instrumento | Responsável Abertura | Franciele Machado De Sa | Responsável Validação | Gabriel Scopel de Lima | Número da Calibração Complemento
IM- Inscrição Municipal |  | IM- Inscrição Municipal |  | Procedimento |  | Título do Responsável | Auxiliar Administrativa | Título do Responsável | Signatário Autorizado | Sufixo da Calibração Complemento
Home Page |  | Home Page |  | Fabricante | TRIMOS | Data Abertura | 02/10/2023 09:29:24 | Data Validação | 30/01/2023 | Temperatura | (20,0 ± 0,5) ºC
E-mail |  | E-mail |  | Periodicidade | 12 | Nota Fiscal de Entrada |  | Cadastro Indefinido 1 |  | Umidade | (50 ± 10) %ur
Logradoruro | Estrada | Logradouro | Estrada | Estado de Conservação | Bom | Cadastro Indefinido 1 | 1261 | Cadastro Indefinido 2 |  | Tempo Gasto | 00:01:11
Endereço | Municipal Euclides Martins | Endereço | Municipal Euclides Martins | Laboratório |  | Cadastro Indefinido 2 | 23 | Cadastro Indefinido 3 |  | Data da Calibração | 28/09/2023 13:06:35
Número | 2170 | Número | 2170 | Cadastro Indefinido 3 |  | Cadastro Indefinido 3 |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Motivo da Calibração | Periódica
Complemento |  | Complemento |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Procedimento de Calibração | CMI-LMD-PC-180 | Equipamento de Comunicação | Teclado
Bairro | Industrial | Bairro | Industrial | N. Série | 16647601 | Campo Indefinido 1 |  | Revisão |  | Fornecedor da Calibração | LMD
Cidade | Gavião Peixoto | Cidade | Gavião Peixoto | Limite Inferior | 0 | Campo Indefinido 2 |  | Campo Indefinido 3 | CMI-LMD- | Cadastro Indefinido 1
Estado | São Paulo | Estado | São Paulo | Limite superior | 50 | Campo Indefinido 1 |  | Campo Indefinido 4 |  | Cadastro Indefinido 2
UF | SP | UF | SP | Resolução | 0.0001 | Campo Indefinido 2 |  |  | 1 | Cadastro Indefinido 3
País | Brasil | País | Brasil | Unidade | mm | Número Cotação |  |  | Neudimar Malinski do Nascimento | Cadastro Indefinido 4
CEP | 14.813-000 | CEP | 14.813-000 | Quantidade | 1 | Sufixo Cotação |  |  | Signatário Autorizado | Campo Indefinido 1
Caixa Postal |  | Caixa Postal |  | Classe/Modelo |  | Observação Protocolo |  |  | 02/02/2022 | Campo Indefinido 2
DDD | 16 | DDD | 16 | [Aux] n. Identific. |  |  |  |  | 18/10/12 - Versão para leitura de arquivo 11 pontos de calibração. | Campo Indefinido 3
DDI |  | DDI |  | [Aux] n. Série |  |  |  |  | 08/06/16 - Versão para Máquina de Ensaio-Posicionamento 01/03/19 - Inserido 40 pontos 02/02/22- Nova versão do certificado | Campo Indefinido 4
Telefone | 3338-9000 | Telefone | 3338-9000 | [Aux] Limite Inferior |  |  |  |  | 2802 | Responsável Cadastro Calibração | Diogo de Carvalho Padilha
Fax |  | Fax |  | [Aux] Limite Superior | [5 empty] | Título do Responsável Calibração | Signatário Autorizado
|  |  |  | [Aux] Resolução | [5 empty] | Data Digitação | 03/10/2023 10:21:32
|  |  |  | [Aux] Unidade | [5 empty] | Responsável Revisão Calibração | Clodoaldo de Campos Marques
| Grande |  | Grande | Campo Indefinido 14 | [5 empty] | Título do Responsável Revisão | Signatário Autorizado
|  |  |  | Observações | [5 empty] | Data Revisão Calibração | 04/10/23
| Aeronáutica |  | Aeronáutica | [6 empty] | Versão da Calibração | Original
Observação da Calibração
| SIM |  | SIM
----------------------------------------------------------

## Padroes (hidden)
Informações do Padrões da Calibração
Características dos Padrões Utilizados na Calibração | [13 empty] | Lista Distinta de Padrões Utilizados
Código do Padrão | Nome da Característica | Unidade | Referência | Medido | Erro | Incerteza | K | Veff | EIE | EIC | ESC | ESE | Status | Código do Instrumento | Descrição do Instrumento | Certificado Externo | Nº Calibração | Sufixo | Fornecedor da Calibração | Data Calibração | Periodicidade | Data Próxima | Fabricante | Classe do Instrumento | Tipo do Instrumento | Procedimento | Estado de Conservação | Laboratório | Cadastro Indefinido 3 | Cadastro Indefinido 4 | N. Série | Limite Inferior | Limite Superior | Resolução | Unidade | Quantidade | Classe/Modelo | [Aux] n. Identific. | [Aux] n. Série | [Aux] Limite Inferior | [Aux] Limite Superior | [Aux] Resolução | [Aux] Unidade | Campo Indefinido 14 | Observação
LASER001 | Calibração |  |  |  |  | 0,001+L/1367 | [7 empty] | LASER001 | Laser Interferométrico XL 80 | DIMCI 0264/2023 | 931 | 23 | INMETRO | 2023-03-13 | 60 | 2028-03-31 | RENISHAW | Padrão de Referência - LMD | Calibração Externa (Padrões CERTI) |  | Bom | ORGANIZAÇÃO EXTERNA | LAMIA | LASER INTERFEROMÉTRICO | 67H288 | 0 | 80000 | 1e-05 | mm | 1 | XL80 | [7 empty] | Verificação não controlada pois o laboratório não possui condições de verificação.
[CRITÉRIO={[(0,05*L/1000)^2+0,1^2)^(1/2)} µm]

## Dados (hidden)
[9 empty] | Arquivo: | 2896-23.rtl
|  | PLANILHA PARA CALIBRAÇÃO | [6 empty] | Num.Pontos | 22
[9 empty] | arred | 4 | [9 empty] | Ulaser | 0,001+L/1367 | 0.08
[10 empty] | 22 | [10 empty] | 0,001+L/1367 | #VALUE!
CALIBRAÇÃO DE MÁQUINA PARA MEDIÇÕES LONGITUDINAIS COM LASER | [9 empty] | TABELA DE DADOS PROCESSADOS | [9 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS |  |  |  |  | Comp.(mm): | 50
Nº Série (Fabric.): |  | 16647601 |  | Serviço Nº | [5 empty] | INDIC. | MÉDIA DAS | CORREÇÃO | DESVIO | uc | Veff | U95 | U95 | k |  | 2896/23 | [5 empty] | V. temp.: | 0.02
Nº Ident. (Solic.): |  | F527545 |  | 2896/23 | [5 empty] | NO SMC | INDIC. NO |  | PADRÃO | [6 empty] | Símbolo | COMPONENTES DE INCERTEZA | Valor (um) | Dist. de Prob. | Divisor | C | U [µm] | V
Faixa de Medição [mm]: 0 a |  |  | 50 | OPERADOR | [5 empty] | [mm] | SMP [mm] | [mm] | [mm] | [µm] |  | +/- [µm] | +/- [µm] |  |  | U95 | Im do Laser Interferometrico | 0.08 | Normal | 2 | 1 | 0.04 | 100000
Valor de Divisão de Escala [mm]: |  |  | 0.0001 | Ciclos | Sigla |  | Data |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075993 | 10000 | 0.15201 | 0.2 | 2.0003 | ***** | Uterm | Im do termômetro digital | 0.0115 | Normal | 2 | 1 | 0.00575 | 100000
Resolução adotada [mm]: |  |  | 1e-05 | 1 a 4 | DCP |  | 28/09/23 |  |  | 5 | 4.9998 | -0.0002 | 0.0001 | 0.090969 | 33 | 0.18909 | 0.2 | 2.0787 | ***** | Ucoef.maq | Im do coef. de exp. linear da maquina | 0.001 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.00057735 | Infinito
Coef. Exp. Térm. máq. [10-6.K-1]: |  |  | 8 | Variação de Temperatura +/- [°C]: |  |  | 0.02 |  |  | 10 | 9.9998 | -0.0002 | 0.00014142 | 0.10381 | 14 | 0.22789 | 0.3 | 2.1953 | ***** | Rterm | Erro de resolução do termômetro digital | 0.002 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.0011547 | Infinito
Ciclos : | 4 |  | k : 2,36641949974307 | Identificação do SMP: |  | LASER001 |  |  |  | 15 | 14.9998 | -0.0002 | 8.165e-05 | 0.086285 | 60 | 0.17624 | 0.2 | 2.0425 | ***** | Rmaq | Erro de resolução da máquina | 0.05 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.028868 | Infinito
Ponto | INDIC. NO | INDICAÇÕES DO SMP CORRIGIDAS PARA 20 °C [mm] | [7 empty] | 20 | 19.9999 | -0.0001 | 0.00018257 | 0.1188 | 9 | 0.2756 | 0.3 | 2.3198 | ***** | Rlaser | Erro de resolução do laser | 0.005 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.0028868 | Infinito
Nº | SMC [mm] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MI |  |  | 25 | 25 | 0 | 0.0001893 | 0.12142 | 8 | 0.28733 | 0.3 | 2.3664 | ***** | Utemp. amb | Var. da temp. amb. durante a calibração | 0.008 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.0046188 | Infinito
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 30 | 30.0001 | 0.0001 | 0.00017321 | 0.11528 | 9 | 0.26742 | 0.3 | 2.3198 | ***** | UA | Incerteza Padrão Tipo A | 0.094648 | Normal | 1 | 1 | 0.094648 | 3
2 | 5 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 |  | -0.15 |  |  | 35 | 35.0002 | 0.0002 | 0.00011547 | 0.095538 | 22 | 0.20256 | 0.2 | 2.1202 | ***** | UAl. laser | Erro de alinhamento do laser | 0.1 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.057735 | Infinito
3 | 10 | -0.3 | -0.3 | 0 | -0.2 |  | -0.2 |  |  | 40 | 40.0001 | 0.0001 | 8.165e-05 | 0.08641 | 60 | 0.17649 | 0.2 | 2.0425 | ***** | uc | Inceteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.12161 | 8
4 | 15 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 |  | -0.2 |  |  | 45 | 45.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.10692 | 12 | 0.23857 | 0.3 | 2.2314 | *****
5 | 20 | 0 | -0.2 | 0.1 | -0.3 |  | -0.1 |  |  | 50 | 50.0002 | 0.0002 | 5.7735e-05 | 0.081531 | 191 | 0.16414 | 0.2 | 2.0132 | ***** | U | Incerteza Expandida |  | k = 2,36641949974307 | 2.3664 |  | 0.3
6 | 25 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.3 |  | -0.025 |  |  | 50 | 50.0001 | 0.0001 | 9.5743e-05 | 0.090031 | 38 | 0.18618 | 0.2 | 2.068 | 0,0001
7 | 30 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  |  | 45 | 45.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.09114 | 33 | 0.18945 | 0.2 | 2.0787 | 0,0001
8 | 35 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 40 | 40.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.091104 | 33 | 0.18937 | 0.2 | 2.0787 | 0,0001
9 | 40 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 |  |  | 35 | 35.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.091072 | 33 | 0.18931 | 0.2 | 2.0787 | 0,0001
10 | 45 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.1 |  | 0.075 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0.00015 | 0.10684 | 12 | 0.23839 | 0.3 | 2.2314 | 0,0001
11 | 50 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 25 | 25.0001 | 0.0001 | 0.00017321 | 0.11526 | 9 | 0.26738 | 0.3 | 2.3198 | 0,0001
12 | 50 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 0.125 |  |  | 20 | 20 | 0 | 6e-05 | 0.081739 | 165 | 0.16473 | 0.2 | 2.0153 | 0,0001
13 | 45 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.15 |  |  | 15 | 14.9999 | -0.0001 | 9.5743e-05 | 0.089834 | 37 | 0.18594 | 0.2 | 2.0699 | 0,0001
14 | 40 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.15 |  |  | 10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.00012583 | 0.098666 | 18 | 0.21202 | 0.2 | 2.1489 | 0,0001
15 | 35 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.25 |  |  | 5 | 4.9999 | -0.0001 | 8.165e-05 | 0.086267 | 60 | 0.1762 | 0.2 | 2.0425 | 0,0001
16 | 30 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 0.025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.165e-05 | 0.086265 | 60 | 0.1762 | 0.2 | 2.0425 | 0,0000
17 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05
18 | 20 | 0 | -0.12 | 0 | 0 |  | -0.03
19 | 15 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0 |  | -0.125
20 | 10 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 |  | -0.075
21 | 5 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 |  | -0.1
22 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 |  | 0
23 | [6 empty] | #DIV/0!
24 | [6 empty] | #DIV/0!
25 | [6 empty] | #DIV/0!
26 | [6 empty] | #DIV/0!
27 | [6 empty] | #DIV/0!
28 | [6 empty] | #DIV/0!
29 | [6 empty] | #DIV/0!
30 | [6 empty] | #DIV/0!
31 | [6 empty] | #DIV/0!
32 | [6 empty] | #DIV/0!
33 | [6 empty] | #DIV/0!
34 | [6 empty] | #DIV/0!
35 | [6 empty] | #DIV/0!
36 | [6 empty] | #DIV/0!
37 | [6 empty] | #DIV/0!
38 | [6 empty] | #DIV/0!
39 | [6 empty] | #DIV/0!
40 | [6 empty] | #DIV/0!
41 | [6 empty] | #DIV/0!
42 | [6 empty] | #DIV/0!
43 | [6 empty] | #DIV/0!
44 | [6 empty] | #DIV/0!
45 | [6 empty] | #DIV/0!
46 | [6 empty] | #DIV/0!
47 | [6 empty] | #DIV/0!
48 | [6 empty] | #DIV/0!
49 | [6 empty] | #DIV/0!
50 | [6 empty] | #DIV/0!
51 | [6 empty] | #DIV/0!
52 | [6 empty] | #DIV/0!
53 | [6 empty] | #DIV/0!
54 | [6 empty] | #DIV/0!
55 | [6 empty] | #DIV/0!
56 | [6 empty] | #DIV/0!
57 | [6 empty] | #DIV/0!
58 | [6 empty] | #DIV/0!
59 | [6 empty] | #DIV/0!
60 | [6 empty] | #DIV/0!
61 | [6 empty] | #DIV/0!
62 | [6 empty] | #DIV/0!
63 | [6 empty] | #DIV/0!
64 | [6 empty] | #DIV/0!
65 | [6 empty] | #DIV/0!
66 | [6 empty] | #DIV/0!
67 | [6 empty] | #DIV/0!
68 | [6 empty] | #DIV/0!
69 | [6 empty] | #DIV/0!
70 | [6 empty] | #DIV/0!
71 | [6 empty] | #DIV/0!
72 | [6 empty] | #DIV/0!
73 | [6 empty] | #DIV/0!
74 | [6 empty] | #DIV/0!
75 | [6 empty] | #DIV/0!
76 | [6 empty] | #DIV/0!
77 | [6 empty] | #DIV/0!
78 | [6 empty] | #DIV/0!
79 | [6 empty] | #DIV/0!
80 | [6 empty] | #DIV/0!
Temp. Máq. início do ciclo [ºC]: |  | 20.3984 | 20.4024 | 20.4064 | 20.4144 | 19.6828 | Variação Máx. [ºC] | Aux
Temp. Máq. final do ciclo [ºC]: |  | 20.4024 | 20.4064 | 20.4104 | 20.4184 | 20.4184 | 0.02 | 0.004
Observações:
Local: | Laboratório de Calibração
Condições Ambientais | [5 empty] | Temp. Amb | Vmax
Temp Ar |  | Ini | 20.2156 |  | Cond. | 20.2328 | 0.5 | 20,23
|  | Fim | 20.25 |  | Umidade | 78.3635 | 10 | 78,36
Umidade |  | Ini | 78.4886
|  | Fim | 78.2385
Temp. Mat |  | Ini | 20.3984
|  | Fim | 20.4184
Coef |  |  | 8
Note on I95: SERVIÇOS: Não apagar

## CalAnterior (hidden)
Serviço | N. Erro | Desc. Erro | Referencia | Medido | Unidade | Erro | Incerteza

## Dados Processados (hidden)
TABELA DE DADOS PROCESSADOS
Nº DE SERVIÇO: 2896/23
TABELA DE DADOS PROCESSADOS (CALIBRAÇÃO COM LASER)
INDIC. | MÉDIA DAS | CORREÇÃO | DESVIO | uc | Veff | U95 | U95 | k | HISTER.
NO SMC | INDIC. NO |  | PADRÃO
[mm] | SMP [mm] | [mm] | [mm] | [µm] |  | +/- [µm] | +/- [µm] |  | [mm]
0 | 0 | 0 | 0 | 0.075993 | Infinito | 0.15201 | 0.2 | 2.0003 | 0
5 | 4.9998 | -0.0002 | 0.0001 | 0.090969 | 33 | 0.18909 | 0.2 | 2.0787 | 0
10 | 9.9998 | -0.0002 | 0.00014142 | 0.10381 | 14 | 0.22789 | 0.3 | 2.1953 | 0
15 | 14.9998 | -0.0002 | 8.165e-05 | 0.086285 | 60 | 0.17624 | 0.2 | 2.0425 | 0
20 | 19.9999 | -0.0001 | 0.00018257 | 0.1188 | 9 | 0.2756 | 0.3 | 2.3198 | 0
25 | 25 | 0 | 0.0001893 | 0.12142 | 8 | 0.28733 | 0.3 | 2.3664 | 0
30 | 30.0001 | 0.0001 | 0.00017321 | 0.11528 | 9 | 0.26742 | 0.3 | 2.3198 | 0
35 | 35.0002 | 0.0002 | 0.00011547 | 0.095538 | 22 | 0.20256 | 0.2 | 2.1202 | 0
40 | 40.0001 | 0.0001 | 8.165e-05 | 0.08641 | 60 | 0.17649 | 0.2 | 2.0425 | 0
45 | 45.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.10692 | 12 | 0.23857 | 0.3 | 2.2314 | 0
50 | 50.0002 | 0.0002 | 5.7735e-05 | 0.081531 | 191 | 0.16414 | 0.2 | 2.0132 | 0
50 | 50.0001 | 0.0001 | 9.5743e-05 | 0.090031 | 38 | 0.18618 | 0.2 | 2.068 | 0
45 | 45.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.09114 | 33 | 0.18945 | 0.2 | 2.0787 | 0
40 | 40.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.091104 | 33 | 0.18937 | 0.2 | 2.0787 | 0
35 | 35.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.091072 | 33 | 0.18931 | 0.2 | 2.0787 | 0
30 | 30 | 0 | 0.00015 | 0.10684 | 12 | 0.23839 | 0.3 | 2.2314 | 0
25 | 25.0001 | 0.0001 | 0.00017321 | 0.11526 | 9 | 0.26738 | 0.3 | 2.3198 | 0
20 | 20 | 0 | 6e-05 | 0.081739 | 165 | 0.16473 | 0.2 | 2.0153 | 0
15 | 14.9999 | -0.0001 | 9.5743e-05 | 0.089834 | 37 | 0.18594 | 0.2 | 2.0699 | 0
10 | 9.9999 | -0.0001 | 0.00012583 | 0.098666 | 18 | 0.21202 | 0.2 | 2.1489 | 0
5 | 4.9999 | -0.0001 | 8.165e-05 | 0.086267 | 60 | 0.1762 | 0.2 | 2.0425 | 0
0 | 0 | 0 | 8.165e-05 | 0.086265 | 60 | 0.1762 | 0.2 | 2.0425 | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0
Quando o número efetivo de graus de liberdade for maior que 100 assume-se como valor infinito.

## Certificado
CENTRO DE METROLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO | [7 empty] | PDF ?
Laboratório de Metrologia Dimensional
Pertencente à Rede Brasileira de Calibração - RBC
Certificado de Calibração
2896/23
Ocultar
Ocultar
CONTRATANTE |  |  | EMBRAER S.A. Estrada Municipal Euclides Martins, 2170 Gavião Peixoto - SP
SOLICITANTE |  |  | EMBRAER S.A. Estrada Municipal Euclides Martins, 2170 Gavião Peixoto - SP | [5 empty] | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
LOCAL DA CALIBRAÇÃO |  |  | Laboratório de Calibração
DESCRIÇÃO DO ITEM |  |  | MAQUINA DE MEDIR LONGITUDINAL
NÚMERO DE SÉRIE |  |  | 16647601
IDENTIFICAÇÃO |  |  | F527545
INTERVALO DE INDICAÇÃO |  |  | (0 a 50) mm
INTERVALO DE INDICAÇÃO CALIBRADO |  |  | (0 a 50) mm
RESOLUÇÃO |  |  | 0,0001 mm
DATA DA CALIBRAÇÃO |  |  | 28 de setembro de 2023
DATA DA EMISSÃO |  |  | 04 de outubro de 2023
Não Ocultar
Não Ocultar
Não Ocultar
Não Ocultar
Signatário Autorizado: |  |  | Clodoaldo de Campos Marques
Executor da Calibração: |  |  | Diogo de Carvalho Padilha
Padrões utilizados
Identificação | Descrição |  |  | Certificado | Origem | Validade
LASER001 | Laser Interferométrico XL 80 |  |  | DIMCI 0264/2023 | INMETRO | mar/2028
Procedimento de calibração
A Calibração foi realizada de acordo com o procedimento interno de calibração: CMI-LMD-PC-180
O laser interferométrico foi montado com seu feixe alinhado paralelamente ao deslocamento do cabeçote móvel da máquina, os pontos pré-determinados foram referênciados na máquina, realizando-se as leituras no dispositivo mostrador do laser. Foram realizados no mínimo 3 ciclos de medição.
Resultados
TABELA DE RESULTADOS
Valor Nominal | Valor Medido | Correção | U | k | neff | Histerese
SMC [mm] | SMP [mm] | [mm] | [mm] |  |  | [mm]
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 2.0003 | Infinito | ***** | 4 | 1
5,0000 | 4,9998 | -0,0002 | 0,0002 | 2.0787 | 33 | ***** |  | 2
10,0000 | 9,9998 | -0,0002 | 0,0003 | 2.1953 | 14 | ***** |  | 3
15,0000 | 14,9998 | -0,0002 | 0,0002 | 2.0425 | 60 | ***** |  | 4
20,0000 | 19,9999 | -0,0001 | 0,0003 | 2.3198 | 9 | ***** |  | 5
25,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 2.3664 | 8 | ***** |  | 6
30,0000 | 30,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 2.3198 | 9 | ***** |  | 7
35,0000 | 35,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 2.1202 | 22 | ***** |  | 8
40,0000 | 40,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 2.0425 | 60 | ***** |  | 9
45,0000 | 45,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 2.2314 | 12 | ***** |  | 10
50,0000 | 50,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 2.0132 | 191 | ***** |  | 11
50,0000 | 50,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 2.068 | 38 | 0,0001 |  | 12
45,0000 | 45,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 2.0787 | 33 | 0,0001 |  | 13
40,0000 | 40,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 2.0787 | 33 | 0,0001 |  | 14
35,0000 | 35,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 2.0787 | 33 | 0,0001 |  | 15
30,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 2.2314 | 12 | 0,0001 |  | 16
25,0000 | 25,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 2.3198 | 9 | 0,0001 |  | 17
Obs: O valor da correção sempre deverá ser somado algebricamente à indicação.
TABELA DE RESULTADOS
Valor Nominal | Valor Medido | Correção | U | k | neff | Histerese
SMC [mm] | SMP [mm] | [mm] | [mm] |  |  | [mm]
20,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 2.0153 | 165 | 0,0001 |  | 18
15,0000 | 14,9999 | -0,0001 | 0,0002 | 2.0699 | 37 | 0,0001 |  | 19
10,0000 | 9,9999 | -0,0001 | 0,0002 | 2.1489 | 18 | 0,0001 |  | 20
5,0000 | 4,9999 | -0,0001 | 0,0002 | 2.0425 | 60 | 0,0001 |  | 21
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 2.0425 | 60 | 0,0000 |  | 22
Obs: O valor da correção sempre deverá ser somado algebricamente à indicação.
Observações
Ocultar
Condições Ambientais Durante a Calibração:
- Temperatura: (20,2 ± 0,5) °C
- Umidade Relativa do Ar: (78 ± 10) %
A incerteza expandida (U) de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (neff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Os valores de k e neff são apresentados na tabela de resultados.
Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation e do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA - European Cooperation for Accreditation.
Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido a regulamentação metrológica.
A CERTI autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo integral. O Ajuste de instrumento, quando realizado, não faz parte do escopo de acreditação do laboratório.

## Balanço (hidden)
[6 empty] | DQ-158 | REVISÃO: 002
| PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DE INCERTEZAS DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | DATA: 17/04/97 | FOLHA: 01/01
F:QAS\DQ\151-200\DQ-158\DQ-158.xls
Serviço nº: | Sistema de Medição ou Medida Materializada | PC | Revisão | Data | Sigla executor | Rubr. executor | Rubrica Gerente
2896/23 | Máquina de Medir Longitudinal | CMI-LMD-PC-180 | 000 | 28/09/23 | DCP
SÍMBOLO | COMPONENTES DE INCERTEZA | VALOR +/- [µm] | DISTR. DE PROBAB. | DIVISOR | ci | ui [µm] | vi ou veff
Upad | Im do Laser Interferometrico | 0.08 | Normal | 2 | 1 | 0.04 | 100000
Uterm. | Im do termômetro digital | 0.0115 | Normal | 2 | 1 | 0.00575 | 100000
Ucoef.máq. | Im do coef. de exp. linear da maquina | 0.001 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.00057735 | Infinito
URe.term. | Erro de resolução do termômetro digital | 0.002 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.0011547 | Infinito
URe.laser. | Erro de resolução da máquina | 0.05 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.028868 | Infinito
URe.máq. | Erro de resolução do laser | 0.005 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.0028868 | Infinito
UTemp. | Var. da temp. amb. durante a calibração | 0.008 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.0046188 | Infinito
UA | Incerteza Padrão Tipo A | 0.094648 | Normal | 1 | 1 | 0.094648 | 3
Ual.laser | Erro de alinhamento do laser | 0.1 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0.057735 | Infinito
uc | INCERTEZA COMBINADA |  | NORMAL |  |  | 0.12161 | 8
U95 | INCERTEZA EXPANDIDA (aprox. 95%) |  | k = 2,36641949974307 |  |  | 0.3
Observações: | A incerteza de medição apresentada é a maior calculada para toda a faixa de medição, sendo esta correspondente ao ponto de
medição 50 mm.
A variação da temperatua da máquina durante a calibração foi de +/- 0,02 °C
Quando o número efetivo de graus de liberdade for maior que 100 assume-se como valor infinito.