## Geral (hidden)
Informações da Calibração
Informações Gerais do Solicitante |  | Informações Gerais do Contratante |  | Informações do Instrumento |  | Informações do Protocolo / Item |  | Informações do Procedimento |  | Informações da Calibração
Nome Fantasia | STARA (01-00) | Nome Fantasia | STARA (01-00) | Código do Instrumento | PA01 | Número do Protocolo | 1350 | Código do Procedimento | 245-07A | Número da Calibração | 3733 | LMD | 0
Razão Social: | STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Razão Social: | STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Descrição do Instrumento | Padrão de Rugosidade | Sufixo | 23 | Nome do Procedimento | Padrao Rugosidade até 4 cut-offs (Padrão Duplo) | Sufixo da Calibração | 23 | Laboratório de Metrologia Dimensional
CNPJ | 91.495.499/0001-00 | CNPJ | 91.495.499/0001-00 | Tipo do Instrumento | Padrão de Rugosidade | Número do Item | 1 | Documento de Consulta |  | Certificado Externo
IE -Inscrição Estadual | 081/0003082 | IE -Inscrição Estadual | 081/0003082 | Classe do Instrumento | Instrumento | Responsável Abertura | Franciele Machado De Sa | Responsável Validação | Gabriel Francisco Gheno Cazakevicius | Número da Calibração Complemento
IM- Inscrição Municipal |  | IM- Inscrição Municipal |  | Procedimento |  | Título do Responsável | Auxiliar Administrativa | Título do Responsável | Técnico Metrologista | Sufixo da Calibração Complemento
Home Page |  | Home Page |  | Fabricante | MITUTOYO | Data Abertura | 07/12/2023 15:08:14 | Data Validação | 2023-08-01 | Temperatura | (20,0 ± 0,5) ºC
E-mail | stara@stara.com.br | E-mail | stara@stara.com.br | Periodicidade | 12 | Nota Fiscal de Entrada | 981607 | Cadastro Indefinido 1 |  | Umidade | (50 ± 10) %ur
Logradoruro | Av. | Logradouro | Av. | Estado de Conservação | Bom | Cadastro Indefinido 1 | 1770 | Cadastro Indefinido 2 |  | Tempo Gasto | 00:00:19
Endereço | Stara | Endereço | Stara | Laboratório | LMD | Cadastro Indefinido 2 | 23 | Cadastro Indefinido 3 |  | Data da Calibração | 45275.5352
Número | 519 | Número | 519 | Cadastro Indefinido 3 |  | Cadastro Indefinido 3 | EXPRESSO SAO MIGUEL | Cadastro Indefinido 4 |  | Motivo da Calibração | Periódica
Complemento |  | Complemento |  | Cadastro Indefinido 4 |  | Cadastro Indefinido 4 | SIM | Procedimento de Calibração | CMI-LMD-PC-245 | Equipamento de Comunicação | Teclado
Bairro | Sede | Bairro | Sede | N. Série | 350141104 | Campo Indefinido 1 | Enviados | Revisão |  | Fornecedor da Calibração | LMD
Cidade | Não-Me-Toque | Cidade | Não-Me-Toque | Limite Inferior |  | Campo Indefinido 2 |  | Campo Indefinido 3 | CMI-LMD- | Cadastro Indefinido 1
Estado | Rio Grande do Sul | Estado | Rio Grande do Sul | Limite superior |  | Campo Indefinido 1 | 19924 | Campo Indefinido 4 |  | Cadastro Indefinido 2
UF | RS | UF | RS | Resolução |  | Campo Indefinido 2 | 09/01-16:06 |  | 14 | Cadastro Indefinido 3
País | Brasil | País | Brasil | Unidade | µm | Número Cotação |  |  | Gabriel Francisco Gheno Cazakevicius | Cadastro Indefinido 4
CEP | 99.470-000 | CEP | 99.470-000 | Quantidade | 1 | Sufixo Cotação |  |  | Técnico Metrologista | Campo Indefinido 1
Caixa Postal | 53 | Caixa Postal | 53 | Classe/Modelo | 178-602 | Observação Protocolo |  |  | 2023-06-20 | Campo Indefinido 2
DDD | 54 | DDD | 54 | [Aux] n. Identific. |  |  |  |  | 26/02/21 - Nova versão do SAC 245-07 no modelo novo, prevendo medição de até 4 cut-offs no mesmo certificado. | Campo Indefinido 3
DDI |  | DDI |  | [Aux] n. Série |  |  |  |  | 26/04/21 - Ajuste na função para comparação vibração da calibração padrão e da calibração máquina. | Campo Indefinido 4
Telefone | 3332-2800 | Telefone | 3332-2800 | [Aux] Limite Inferior |  |  |  |  | 31/05/21 - Ajuste erro na U cut-off 2. | Responsável Cadastro Calibração | Gabriel Francisco Gheno Cazakevicius
Fax |  | Fax |  | [Aux] Limite Superior |  |  |  |  | 23/06/21 - Ajuste erro na fórmula diferença pt calibração rugosímetro e da medição | Título do Responsável Calibração | Técnico Metrologista
|  |  |  | [Aux] Resolução |  |  |  |  | 24/06/21 - Retirado o "." no final da descrição do valor nominal da rugosidade. (FAD) 30/07/21- SEM EFEITO | Data Digitação | 45275.639
|  |  |  | [Aux] Unidade |  |  |  |  | 20/10/21 - Problemas de formatação arrumados, criada nova versão. (GFC). | Responsável Revisão Calibração | Gabriel Scopel de Lima
| Grande |  | Grande | Campo Indefinido 14 | [5 empty] | Título do Responsável Revisão | Signatário Autorizado
|  |  |  | Observações | [5 empty] | Data Revisão Calibração | 15/12/2023
| Maquinas Agrícolas |  | Maquinas Agrícolas | [6 empty] | Versão da Calibração | Original
[10 empty] | Observação da Calibração | Padrão muito riscado.
----------------------------------------------------------

## Padroes (hidden)
Informações do Padrões da Calibração
Características dos Padrões Utilizados na Calibração | [13 empty] | Lista Distinta de Padrões Utilizados
Código do Padrão | Nome da Característica | Unidade | Referência | Medido | Erro | Incerteza | K | Veff | EIE | EIC | ESC | ESE | Status | Código do Instrumento | Descrição do Instrumento | Certificado Externo | Nº Calibração | Sufixo | Fornecedor da Calibração | Data Calibração | Periodicidade | Data Próxima | Fabricante | Classe do Instrumento | Tipo do Instrumento | Procedimento | Estado de Conservação | Laboratório | Cadastro Indefinido 3 | Cadastro Indefinido 4 | N. Série | Limite Inferior | Limite Superior | Resolução | Unidade | Quantidade | Classe/Modelo | [Aux] n. Identific. | [Aux] n. Série | [Aux] Limite Inferior | [Aux] Limite Superior | [Aux] Resolução | [Aux] Unidade | Campo Indefinido 14 | Observação
RC 2754 | Incerteza PT | µm |  |  |  | 0,005+R/35 | [6 empty] | 3% | RC 2754 | Máquina de Medir Rugosidade |  | 6 | 23 | CERTI | 2023-01-17 08:29 | 36 | 2026-01-31 | TAYLOR HOBSON | Padrão de Trabalho - LMD | Rugosímetro / Perfilômetro |  | Bom | LMD |  |  | 654 | -50 | 50 | 0.001 | µm | 1 | 112-2007 | [7 empty] | Verificação não controlada a máquina é verificada antes de iniciar qualquer serviço.
RC 2754 | Incerteza Ra | µm |  |  |  | 0,003+R/38 | [6 empty] | 3% | RL 0834 | Padrão de Profundidade |  | 3130 | 21 | CERTI | 2021-10-06 14:54 | 60 | 2026-10-31 | MAHR | Padrão de Trabalho - LMD | Padrão de Rugosidade |  | Regular | LMD |  |  | 1565 | 9 | 9.3 |  | µm | 1 | PEN 10-1 | [7 empty] | Form Taylor Surf Series 2 50i
RC 2754 | Incerteza Rz | µm |  |  |  | 0,008+R/33 | [6 empty] | 3% | [31 empty] | [CRITÉRIO=0,08 um, para o Pt]
RC 2754 | Incerteza Rz1max | µm |  |  |  | 0,008+R/33 | [6 empty] | 3%
RC 2754 | Incerteza Rt | µm |  |  |  | 0,008+R/33 | [6 empty] | 3%
RC 2754 | Pt Esfera Calibração | µm |  |  | 0.09 | 0,09
RC 2754 | Vibração Ra | µm
RC 2754 | Vibração Rz | µm |  |  | 0.0653 | 0,0653
RC 2754 | Vibração Rz1max | µm
RC 2754 | Incerteza Rk | µm |  |  |  | 0,008+R/37 | [6 empty] | 3%
RC 2754 | Incerteza Rpk | µm |  |  |  | 0,005+R/60 | [6 empty] | 3%
RC 2754 | Incerteza Rvk | µm |  |  |  | 0,005+R/33 | [6 empty] | 3%
RC 2754 | Incerteza Mr1 | % |  |  |  | 3
RC 2754 | Incerteza Mr2 | % |  |  |  | 3
RC 2754 | Incerteza Rsm | % |  |  |  | 0,05
RL 0834 | Padrão de profundidade - 2 ranhuras | µm |  | 8.899 |  | 0,06

## CalAnterior (hidden)
Serviço | N. Erro | Desc. Erro | Referencia | Medido | Unidade | Erro | Incerteza
2169/13 | 1 | Ra | 2,97 | 2,966 |  |  | 3
2169/13 | 2 | Rz |  | 9,427 |  |  | 3
2169/13 | 3 | Rz1max |  | 9,637 |  |  | 6
2021/14 | 1 | Ra | 2,97 | 2,951 |  |  | 3
2021/14 | 2 | Rz |  | 9,354 |  |  | 3
2021/14 | 3 | Rz1max |  | 9,389 |  |  | 3
3464/21 | 1 | Ra | 2,97 | 2,938 |  |  | 3
3464/21 | 2 | Rz |  | 9,273 |  |  | 3
3464/21 | 3 | Rz1max |  | 9,312 |  |  | 3

## Cola (hidden)
Valores de medição | [10 empty] | Verificação: | s | 0.078016 | Vmax | 0.14988 | OK
Med | Ra | Rz | RZ1max | Rsm | Ra | Rz | RZ1max | rsm | Pt | Cut-off |  | s | 0.045331 | Vmax | 0.13108 | OK
1 | 2.9231 | 9.3019 | 9.3157 | 96.15 | 0.0064 | 0.0586 | 0.0773 |  |  | 025
2 | 2.9213 | 9.2679 | 9.2786 | 96.15 | 0.0062 | 0.055 | 0.0568
3 | 2.9225 | 9.2686 | 9.3204 | 96.15 | 0.0063 | 0.0584 | 0.0741
4 | 2.9069 | 9.2111 | 9.282 | 100 | 0.006 | 0.0578 | 0.0687
5 | 2.9339 | 9.2838 | 9.423 | 96.15 | 0.0061 | 0.0559 | 0.0627
6 | 2.9446 | 9.4387 | 9.6125 | 100
7 | 2.9338 | 9.1454 | 9.1531 | 100.1
8 | 2.9317 | 9.2531 | 9.2911 | 96.15
9 | 2.9288 | 9.294 | 9.3477 | 100.1
10 | 2.9415 | 9.3105 | 9.3488 | 96.15
11 | 2.939 | 9.2796 | 9.3171 | 100.2
12 | 2.9072 | 9.4112 | 9.8027 | 96.15
1 | 2.9854 | 9.5137 | 9.5217 | 99.59 | [5 empty] | 080
2 | 2.9876 | 9.4985 | 9.5206 | 99.83
3 | 2.9867 | 9.5012 | 9.517 | 99.57
4 | 2.985 | 9.4829 | 9.4919 | 98.87
5 | 2.9923 | 9.5291 | 9.6561 | 99.86
6 | 2.9966 | 9.5549 | 9.8468 | 100.1
7 | 2.9957 | 9.375 | 9.3967 | 99.36
8 | 2.9758 | 9.5122 | 9.5531 | 99.49
9 | 2.9986 | 9.5163 | 9.547 | 99.07
10 | 2.9989 | 9.5321 | 9.548 | 99.66
11 | 2.9992 | 9.5298 | 9.5808 | 99.37
12 | 2.9876 | 9.5273 | 9.6399 | 99.76
0.8
Note on C58: Ver Tabela 1
Note on C59: Ver Tabela 1
Note on C60: Ver tabela 1
Note on C61: Ver tabela 1

## Cola2 (hidden)
Valores de medição | [10 empty] | Verificação: | s | Vmax | #DIV/0! | OK
Med | Ra | Rz | RZ1max | Rsm | Ra | Rz | RZ1max | rsm | Pt | Cut-off |  | s | Vmax |  | OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Note on C58: Ver Tabela 1
Note on C59: Ver Tabela 1
Note on C60: Ver tabela 1
Note on C61: Ver tabela 1

## Dados (hidden)
[5 empty] | DQ-244 | REVISÃO: 000 |  | Geometria |  |  |  | Corte Gráfico
| PLANILHA PARA CALIBRAÇÃO |  |  |  | ISODOC |  |  | Tipo de Perfil |  |  |  | Sup | 110 |  |  | Cutoffs Utilizados
[8 empty] | Fabricante | Mitutoyo | Componentes de Incertezas |  | Inf | 120 |  |  | Padrão 1
[11 empty] | Valor | Dir | 45 |  |  | Lc | Ls
MEDIÇÃO DE PADRÃO DE RUGOSIDADE | [9 empty] | Vibração Ra | 0.0062 | esq | 50 |  |  | 0.08 | 0.0025
Objeto: | 2.9069 |  | Serviço Nº | Contratante | Solicitante | Rub. Ger. | 2ª VIA | Obs. Canc. E Sub. |  | Vibração Rz | 0 | Cut-off gráfico 1 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.0025
Especificação: |  |  | 3733/023 | 96.15 | 0.0061 |  |  |  |  | Vibração Rz1max | 0.06792 | Cut-off gráfico 2
N. Série (Fabric.): |  | 9.4387 | OPERADORES |  |  |  | 1 | Ra: | 2.97 | Diferença Pt | 0 |  |  |  |  | Padrão 2
N. Ident. (Solic.): |  | 9.1454 | Ciclos | Sigla | Rubrica | Data |  | Rz: | [7 empty] | Lc | Ls
Var. Temperatura [°C]: |  | (20,0 ± 0,5) ºC | 3 | GFC |  | 45275.5352 |  | Rzmax: | [7 empty] | 0.25 | 0.0025
Umidade Relativa [%]: |  | (50 ± 10) %ur | Máq. | RC 2754 |  |  |  | RSm: |  | CÁLCULO DA INCERTEZA PARA RUGOSIDADE, cut-1 | [5 empty] | 0.8 | 0.0025
DADOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | Ra: 2,97 µm |  | Ra Constante | 0,003
Velocidade de Medição [mm/s]: |  |  | 0.5 | Faixa de Medição [µm]: |  | 1 |  |  |  |  | Ra Divisor | 38
Raio do apalpador [µm]: |  |  | 2 | Erro de forma [µm]: |  | 0.5 |  | Observações: | [9 empty] | Resultados para o CALI
Comprimento do apalpador [mm]: |  |  | 66 | Força de Medição [mN]: |  | 1.5 |  |  |  | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Ra) | [7 empty] | Ref | Med | U
Ângulo do apalpador [°]: |  |  | 90 | Inc. INMETRO P.V. [%]: |  | 3 |  |  |  | 9.423 | Ra | [6 empty] | Ra | 2.97 | 2.9908 | 3
Distancia entre raio e haste [mm]: |  |  | 10 | Inc. INMETRO P.H. [%]: |  | 3 |  |  |  | Símbolo | COMPONENTES DE INCERTEZA | +/- µm | Dist. de Prob. | Divisor | C | +/- u [µm] | neff | Rz | 0 | 9.5061 | 3
MEDIÇÃO DA VIBRAÇÃO | [10 empty] | Incerteza da Máquina | 0.080049 | Normal | 2 | 1 | 0.040024 | Infinito | Rz1max | 0 | 9.5683 | 3
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0.003523 | Normal | 1 | 1 | 0.003523 | 11
Posição X início [mm]: |  | 20 |  | Filtro de forma: |  | LS LINE |  |  |  |  | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Comp. avaliado [mm]: |  | 1.25 |  | Filtro de Onda: |  | Gaussiano |  |  |  |  | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Largura de banda: |  | 300:1 |  | Filtro (lc) [mm]: |  | 0,25
SMP: |  | RC 1963 |  | Filtro (ls) [mm]: |  | 0.0025
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.040179 | 10000
|  |  | Medidas em µm | [6 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2 | 2 |  | 0.081
[15 empty] | U% | 3
Parâmetro: | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | Ciclo 4 | Ciclo 5 | Média | [8 empty] | U%final | 3
Ra | 0.0064 | 0.0062 | 0.0063 | 0.006 | 0.0061 | 0.0062 |  |  |  |  | Rz Constante | 0,008 |  |  | Uµm Fi | 0.087836
Rz | 0.0586 | 0.055 | 0.0584 | 0.0578 | 0.0559 | 0.05714 |  |  |  |  | Rz Divisor | 33 |  |  | Casas Dec. | 3
Rz1max | 0.0773 | 0.0568 | 0.0741 | 0.0687 | 0.0627 | 0.06792 |  | #REF!
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rz)
FATOR DE CORREÇÃO PARA PARAMETROS VERTICAIS | [9 empty] | 9.423 | Rz
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0.28948 | Normal | 2 | 1 | 0.14474 | Infinito
Valor do Pt medido |  | 0.0628 | [8 empty] | Incerteza Tipo A | 0.022521 | Normal | 1 | 1 | 0.022521 | 11
[11 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
[11 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.14648 | 10000
[10 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2 | 2 |  | 0.293
[15 empty] | U% | 3
[15 empty] | U%final | 3
[15 empty] | Uµm Fi | 0.27866
[15 empty] | Casas Dec. | 2
[11 empty] | Rz1máx Constante | 0,008
[11 empty] | Rz1máx Divisor | 33
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
[10 empty] | 9.423 | Rz1max
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0.29207 | Normal | 2 | 1 | 0.14604 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0.049783 | Normal | 1 | 1 | 0.049783 | 11
[11 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
[11 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
MEDIÇÃO COM PADRÃO DE RUGOSIDADE | [9 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.15429 | 1015
[10 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2 | 2 |  | 0.309
Lx [mm]: |  | 24 |  | Filtro de forma: |  | LS LINE | [8 empty] | U% | 3
Ly [mm]: |  | 22 |  | Filtro de Onda: |  | Gaussiano | [8 empty] | U%final | 3
Posição X início [mm]: |  | 1,5 mm |  | Filtro (lc) [mm]: |  | 0,25 | 0.8 | 0 | [6 empty] | Uµm Fi | 0.28123
Posição Y início [mm]: |  | 1,7 mm |  | Filtro (ls) [mm]: |  | 0.0025 | 0.0025 | 25 | [6 empty] | Casas Dec. | 2
|  |  |  | Comp. avaliado [mm]: |  | 1.25 |  | 0,25
|  |  |  | Largura de banda: |  | 300:1
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
Posição |  | Parâmetros | [7 empty] | 9.423 | Rsm
X [mm]: | Y [mm]: | Ra [µm] | Rz [µm] | Rz1max [µm] | RSm | Rt [µm] |  |  |  |  | Incerteza da Máquina | 0,05 | Normal | 2 | 1 | 0.025 | Infinito
1.8 | 1.7 | 2.9231 | 9.3019 | 9.3157 | 96.15 | [5 empty] | Incerteza Tipo A | 0.59759 | Normal | 1 | 1 | 0.59759 | 11
3.6 | 3.4 | 2.9213 | 9.2679 | 9.2786 | 96.15
5.4 | 5.1 | 2.9225 | 9.2686 | 9.3204 | 96.15
7.2 | 6.8 | 2.9069 | 9.2111 | 9.282 | 100
9 | 8.5 | 2.9339 | 9.2838 | 9.423 | 96.15
10.8 | 10.2 | 2.9446 | 9.4387 | 9.6125 | 100 |  |  |  |  | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.59811 | 11
12.6 | 11.9 | 2.9338 | 9.1454 | 9.1531 | 100.1 |  |  |  |  | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2,25 | 2.25 |  | 1.346
14.4 | 13.6 | 2.9317 | 9.2531 | 9.2911 | 96.15 | [9 empty] | Casas Dec. | 0
16.2 | 15.3 | 2.9288 | 9.294 | 9.3477 | 100.1 | [9 empty] | U% | 1
18 | 17 | 2.9415 | 9.3105 | 9.3488 | 96.15 | [9 empty] | U%final | 1
19.8 | 18.7 | 2.939 | 9.2796 | 9.3171 | 100.2 | [9 empty] | Uµm Fi | 0.97787
21.6 | 20.4 | 2.9072 | 9.4112 | 9.8027 | 96.15 | [9 empty] | Casas Dec. | 0
Desvio Padrão |  | 0.012204 | 0.078016 | 0.17245 | 2.0243
|  | Ra max | Rz max | Rz1max max | RSm max
|  | 2.9446 | 9.4387 | 9.8027 | 100.2
|  | Ra min | Rz min | Rz1max min | RSm min
|  | 2.9069 | 9.1454 | 9.1531 | 96.15
Parâmetro: | SMC [µm] | SMP [µm] | Desvio [µm] | Desvio [%]
Ra | 2.9279 |  | 2.9279 | #DIV/0!
Rz | 9.2888 |  | 9.2888 | #DIV/0! | [5 empty] | CÁLCULO DA INCERTEZA PARA RUGOSIDADE, cut-2
Rz1max | 9.3744 |  | 9.3744 | #DIV/0! | [6 empty] | Ra Constante | 0,003
RSm | 97.7875 |  | 97.7875 | #DIV/0! | [6 empty] | Ra Divisor | 38
Pt | #DIV/0!
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Ra)
[10 empty] | 9.423 | Ra
[10 empty] | Símbolo | COMPONENTES DE INCERTEZA | +/- µm | Dist. de Prob. | Divisor | C | +/- u [µm] | neff
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0.081705 | Normal | 2 | 1 | 0.040852 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0.0020998 | Normal | 1 | 1 | 0.0020998 | 11
[11 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
MEDIÇÃO COM PADRÃO DE RUGOSIDADE | [10 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Lx [mm]: |  | 24 |  | Filtro de forma: |  | LS LINE
Ly [mm]: |  | 22 |  | Filtro de Onda: |  | Gaussiano |  |  |  | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.040906 | 10000
Posição X início [mm]: |  | 1,5 mm |  | Filtro (lc) [mm]: |  | 0,80 |  |  |  | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2 | 2 |  | 0.082
Posição Y início [mm]: |  | 1,7 mm |  | Filtro (ls) [mm]: |  | 0.0025 | [8 empty] | U% | 3
|  |  |  | Comp. avaliado [mm]: |  | 4 | [8 empty] | U%final | 3
|  |  |  | Largura de banda: |  | 300:1 |  |  |  |  | Rz Constante | 0,008 |  |  | Uµm Fi | 0.089723
[11 empty] | Rz Divisor | 33 |  |  | Casas Dec. | 3
Posição |  | Parâmetros
X [mm]: | Y [mm]: | Ra [µm] | Rz [µm] | Rz1max [µm] | RSm | Rt [µm] |  |  |  | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rz)
1.8 | 1.7 | 2.9854 | 9.5137 | 9.5217 | 99.59 |  |  |  |  | 9.423 | Rz
3.6 | 3.4 | 2.9876 | 9.4985 | 9.5206 | 99.83 | [5 empty] | Incerteza da Máquina | 0.29606 | Normal | 2 | 1 | 0.14803 | Infinito
5.4 | 5.1 | 2.9867 | 9.5012 | 9.517 | 99.57 | [5 empty] | Incerteza Tipo A | 0.013086 | Normal | 1 | 1 | 0.013086 | 11
7.2 | 6.8 | 2.985 | 9.4829 | 9.4919 | 98.87 | [5 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
9 | 8.5 | 2.9923 | 9.5291 | 9.6561 | 99.86 | [5 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
10.8 | 10.2 | 2.9966 | 9.5549 | 9.8468 | 100.1
12.6 | 11.9 | 2.9957 | 9.375 | 9.3967 | 99.36
14.4 | 13.6 | 2.9758 | 9.5122 | 9.5531 | 99.49 |  |  |  |  | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.14861 | 10000
16.2 | 15.3 | 2.9986 | 9.5163 | 9.547 | 99.07 |  |  |  |  | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2 | 2 |  | 0.298
18 | 17 | 2.9989 | 9.5321 | 9.548 | 99.66 | [9 empty] | U% | 3
19.8 | 18.7 | 2.9992 | 9.5298 | 9.5808 | 99.37 | [9 empty] | U%final | 3
21.6 | 20.4 | 2.9876 | 9.5273 | 9.6399 | 99.76 | [9 empty] | Uµm Fi | 0.28518
Desvio Padrão |  | 0.0072738 | 0.045331 | 0.11038 | 0.34374 | [9 empty] | Casas Dec. | 2
|  | Ra max | Rz max | Rz1max max | RSm max | [5 empty] | Rz1máx Constante | 0,008
|  | 2.9992 | 9.5549 | 9.8468 | 100.1 | [5 empty] | Rz1máx Divisor | 33
|  | Ra min | Rz min | Rz1max min | RSm min
|  | 2.9758 | 9.375 | 9.3967 | 98.87 |  |  |  |  | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
[10 empty] | 9.423 | Rz1max
Parâmetro: | SMC [µm] | SMP [µm] | Desvio [µm] | Desvio [%] | [6 empty] | Incerteza da Máquina | 0.29795 | Normal | 2 | 1 | 0.14897 | Infinito
Ra | 2.9908 |  | 2.9908 | #DIV/0! |  |  |  | 2.99 |  |  | Incerteza Tipo A | 0.031863 | Normal | 1 | 1 | 0.031863 | 11
Rz | 9.5061 |  | 9.5061 | #DIV/0! | [6 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Rz1max | 9.5683 |  | 9.5683 | #DIV/0! | [6 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
RSm | 99.5442 |  | 99.5442 | #DIV/0!
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.15234 | 5748
Figura | Perfil modificado.pdf | [8 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2 | 2 |  | 0.305
[15 empty] | U% | 3
[15 empty] | U%final | 3
[15 empty] | Uµm Fi | 0.28705
[15 empty] | Casas Dec. | 2
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
[10 empty] | 9.423 | Rsm
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0,05 | Normal | 2 | 1 | 0.025 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0.099682 | Normal | 1 | 1 | 0.099682 | 11
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.10277 | 12
[10 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | k = 2,23 | 2.23 |  | 0.229
[15 empty] | Casas Dec. | 1
[15 empty] | U% | 0.2
[15 empty] | U%final | 0.2
[15 empty] | Uµm Fi | 0.19909
[15 empty] | Casas Dec. | 1
INCLUIR
Note on C58: Ver Tabela 1
Note on C59: Ver Tabela 1
Note on C60: Ver tabela 1
Note on C61: Ver tabela 1
Note on C99: Ver Tabela 1
Note on C100: Ver Tabela 1
Note on C101: Ver tabela 1
Note on C102: Ver tabela 1
Note on I127: Conferencia do arquivo.

## Dados2 (hidden)
[5 empty] | DQ-244 | REVISÃO: 000 |  | Geometria | 0 |  |  | Corte Gr'afico
| PLANILHA PARA CALIBRAÇÃO |  |  |  | ISODOC |  |  | Tipo de Perfil |  |  |  | Sup | 110
[10 empty] | Componentes de Incertezas |  | Inf | 130
[11 empty] | Valor | Dir | 70
MEDIÇÃO DE PADRÃO DE RUGOSIDADE | [9 empty] | Vibração Ra | 0.0062 | esq | 32
Objeto: | #REF! |  | Serviço Nº | Contratante | Solicitante | Rub. Ger. | 2ª VIA |  |  | Vibração Rz | 0
Especificação: |  |  | 3733/023 | #REF! | 0 |  |  |  |  | Vibração Rz1max | 0.06792
N. Série (Fabric.): |  | 0 | OPERADORES |  |  |  |  | Ra: |  | Diferença Pt | 0
N. Ident. (Solic.): |  | 0 | Ciclos | Sigla | Rubrica | Data
Var. Temperatura [°C]: |  | (20,0 ± 0,5) ºC | 3 |  |  | 45275.5352 |  | Rz:
Umidade Relativa [%]: |  | (50 ± 10) %ur | Máq. | RC 2754 | [5 empty] | CÁLCULO DA INCERTEZA PARA RUGOSIDADE, cut-1
DADOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | Rzmax: |  |  | Ra Constante | 0,003
Velocidade de Medição [mm/s]: |  |  | 0.5 | Faixa de Medição [µm]: |  | 1 |  |  |  |  | Ra Divisor | 38
Raio do apalpador [µm]: |  |  | 2 | Erro de forma [µm]: |  | 0.5 |  | RSm:
Comprimento do apalpador [mm]: |  |  | 66 | Força de Medição [mN]: |  | 1.5 |  |  |  | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Ra)
Ângulo do apalpador [°]: |  |  | 90 | Inc. INMETRO P.V. [%]: |  | 3 |  |  |  | 9.423 | Ra
Distancia entre raio e haste [mm]: |  |  | 10 | Inc. INMETRO P.H. [%]: |  | 3 |  |  |  | Símbolo | COMPONENTES DE INCERTEZA | +/- µm | Dist. de Prob. | Divisor | C | +/- u [µm] | neff
MEDIÇÃO DA VIBRAÇÃO | [10 empty] | Incerteza da Máquina | 0.003 | Normal | 2 | 1 | 0.0015 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0 | Normal | 1 | 1 | 0 | 11
Posição X início [mm]: |  | 20 |  | Filtro de forma: |  | LS LINE |  |  |  |  | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Comp. avaliado [mm]: |  | #VALUE! |  | Filtro de Onda: |  | Gaussiano |  |  |  |  | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Largura de banda: |  | 300:1 |  | Filtro (lc) [mm]: |  | ,
SMP: |  | RC 1963 |  | Filtro (ls) [mm]: |  | 0.0025
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.0015 | #DIV/0!
|  |  | Medidas em µm | [6 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | U% | #DIV/0!
Parâmetro: | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | Ciclo 4 | Ciclo 5 | Média | [8 empty] | U%final | #DIV/0!
Ra | 0.0064 | 0.0062 | 0.0063 | 0.006 | 0.0061 | 0.0062 |  |  |  |  | Rz Constante | 0,008 |  |  | Uµm Fi | #DIV/0!
Rz | 0.0586 | 0.055 | 0.0584 | 0.0578 | 0.0559 | 0.05714 |  |  |  |  | Rz Divisor | 33 |  |  | Casas Dec. | #DIV/0!
Rz1max | 0.0773 | 0.0568 | 0.0741 | 0.0687 | 0.0627 | 0.06792 |  | #REF!
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rz)
FATOR DE CORREÇÃO PARA PARAMETROS VERTICAIS | [9 empty] | 9.423 | Rz
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0.008 | Normal | 2 | 1 | 0.004 | Infinito
Valor do Pt medido |  | 0.0628 | [8 empty] | Incerteza Tipo A | 0 | Normal | 1 | 1 | 0 | 11
[11 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
[11 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.004 | #DIV/0!
[10 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | U% | #DIV/0!
[8 empty] | Valor Pt errado! | [6 empty] | U%final | #DIV/0!
[15 empty] | Uµm Fi | #DIV/0!
[15 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
[11 empty] | Rz1máx Constante | 0,008
[11 empty] | Rz1máx Divisor | 33
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
[10 empty] | 9.423 | Rz1max
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0.008 | Normal | 2 | 1 | 0.004 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0 | Normal | 1 | 1 | 0 | 11
[11 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
[11 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
MEDIÇÃO COM PADRÃO DE RUGOSIDADE | [9 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.004 | #DIV/0!
[10 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Lx [mm]: |  | 24 |  | Filtro de forma: |  | LS LINE | [8 empty] | U% | #DIV/0!
Ly [mm]: |  | 22 |  | Filtro de Onda: |  | Gaussiano | [8 empty] | U%final | #DIV/0!
Posição X início [mm]: |  | 1,5 mm |  | Filtro (lc) [mm]: |  | , | [8 empty] | Uµm Fi | #DIV/0!
Posição Y início [mm]: |  | 1,7 mm |  | Filtro (ls) [mm]: |  | 0.0025 | [8 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
|  |  |  | Comp. avaliado [mm]: |  | #VALUE!
|  |  |  | Largura de banda: |  | 300:1
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
Posição |  | Parâmetros | [7 empty] | 9.423 | Rsm
X [mm]: | Y [mm]: | Ra [µm] | Rz [µm] | Rz1max [µm] | RSm | Rt [µm] |  |  |  |  | Incerteza da Máquina | 0,05 | Normal | 2 | 1 | 0.025 | Infinito
1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Incerteza Tipo A | #DIV/0! | Normal | 1 | 1 | #DIV/0! | 11
3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
14.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
16.2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | U% | #DIV/0!
18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | U%final | #DIV/0!
19.8 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Uµm Fi | #DIV/0!
21.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
Desvio Padrão |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ra max | Rz max | Rz1max max | RSm max
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ra min | Rz min | Rz1max min | RSm min
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Parâmetro: | SMC [µm] | SMP [µm] | Desvio [µm] | Desvio [%]
Ra | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Rz | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | CÁLCULO DA INCERTEZA PARA RUGOSIDADE, cut-2
Rz1max | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Ra Constante | 0,003
RSm | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Ra Divisor | 38
Pt | #DIV/0!
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Ra)
[10 empty] | 9.423 | Ra
[10 empty] | Símbolo | COMPONENTES DE INCERTEZA | +/- µm | Dist. de Prob. | Divisor | C | +/- u [µm] | neff
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0.003 | Normal | 2 | 1 | 0.0015 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | 0 | Normal | 1 | 1 | 0 | 11
[11 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
MEDIÇÃO COM PADRÃO DE RUGOSIDADE | [10 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Lx [mm]: |  | 24 |  | Filtro de forma: |  | LS LINE
Ly [mm]: |  | 22 |  | Filtro de Onda: |  | Gaussiano |  |  |  | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.0015 | #DIV/0!
Posição X início [mm]: |  | 1,5 mm |  | Filtro (lc) [mm]: |  | , |  |  |  | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Posição Y início [mm]: |  | 1,7 mm |  | Filtro (ls) [mm]: |  | 0.0025 | [8 empty] | U% | #DIV/0!
|  |  |  | Comp. avaliado [mm]: |  | #VALUE! | [8 empty] | U%final | #DIV/0!
|  |  |  | Largura de banda: |  | 300:1 |  |  |  |  | Rz Constante | 0,008 |  |  | Uµm Fi | #DIV/0!
[11 empty] | Rz Divisor | 33 |  |  | Casas Dec. | #DIV/0!
Posição |  | Parâmetros
X [mm]: | Y [mm]: | Ra [µm] | Rz [µm] | Rz1max [µm] | RSm | Rt [µm] |  |  |  | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rz)
1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.423 | Rz
3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Incerteza da Máquina | 0.008 | Normal | 2 | 1 | 0.004 | Infinito
5.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Incerteza Tipo A | 0 | Normal | 1 | 1 | 0 | 11
7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
10.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.004 | #DIV/0!
16.2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | U% | #DIV/0!
19.8 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | U%final | #DIV/0!
21.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Uµm Fi | #DIV/0!
Desvio Padrão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
|  | Ra max | Rz max | Rz1max max | RSm max | [5 empty] | Rz1máx Constante | 0,008
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rz1máx Divisor | 33
|  | Ra min | Rz min | Rz1max min | RSm min
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
[10 empty] | 9.423 | Rz1max
Parâmetro: | SMC [µm] | SMP [µm] | Desvio [µm] | Desvio [%] | [6 empty] | Incerteza da Máquina | 0.008 | Normal | 2 | 1 | 0.004 | Infinito
Ra | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  | Incerteza Tipo A | 0 | Normal | 1 | 1 | 0 | 11
Rz | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Incerteza devido vibração | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
Rz1max | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Diferença na medição do Pt | 0 | Retangular | 1.7321 | 1 | 0 | Infinito
RSm | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | 0.004 | #DIV/0!
Figura | 0 | [8 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | U% | #DIV/0!
[15 empty] | U%final | #DIV/0!
[15 empty] | Uµm Fi | #DIV/0!
[15 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
[10 empty] | Serviço nº: | PLANILHA DE CÁLCULO DE INCERTEZAS PARA OS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE, (Rmax)
[10 empty] | 9.423 | Rz
[11 empty] | Incerteza da Máquina | 0,05 | Normal | 2 | 1 | 0.025 | Infinito
[11 empty] | Incerteza Tipo A | #DIV/0! | Normal | 1 | 1 | #DIV/0! | 11
[10 empty] | uc | Incerteza Combinada |  | Normal |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | U95 | Incerteza Expandida |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
[15 empty] | U% | #DIV/0!
[15 empty] | U%final | #DIV/0!
[15 empty] | Uµm Fi | #DIV/0!
[15 empty] | Casas Dec. | #DIV/0!
Note on C58: Ver Tabela 1
Note on C59: Ver Tabela 1
Note on C60: Ver tabela 1
Note on C61: Ver tabela 1
Note on C99: Ver Tabela 1
Note on C100: Ver Tabela 1
Note on C101: Ver tabela 1
Note on C102: Ver tabela 1
Note on I127: Conferencia do arquivo.

## Tabelle1 (hidden)
Eingabe |  |  | Ergebnis
Lx = | 24 |  | X | 1,5 mm
Ly = | 22 |  | Y | 1,7 mm
Comp. avaliado [mm]: | 4.8
Lt = | 0.8
(X;Y) | X | Y
0 | 0 | 0 | Eingabe
1 | 1.8 | 1.7 | Ergebnis
2 | 3.6 | 3.4
3 | 5.4 | 5.1
4 | 7.2 | 6.8
5 | 9 | 8.5
6 | 10.8 | 10.2
7 | 12.6 | 11.9
8 | 14.4 | 13.6
9 | 16.2 | 15.3
10 | 18 | 17
11 | 19.8 | 18.7
12 | 21.6 | 20.4

## certificado
CENTRO DE METROLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO
Laboratório de Metrologia Dimensional
Pertencente à Rede Brasileira de Calibração - RBC
Certificado de Calibração
3733/23
Ocultar
Ocultar
CONTRATANTE |  | STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Av. Stara, 519 Não-Me-Toque - RS
SOLICITANTE |  | STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Stara 519 Não-Me-Toque -RS |  |  |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
DESCRIÇÃO DO ITEM |  | PADRÃO DE RUGOSIDADE
NÚMERO DE SÉRIE |  | 350141104
IDENTIFICAÇÃO |  | PA01
FABRICANTE |  | Mitutoyo
VALORES NOMINAIS |  | Ra: 2,97 µm
DATA DA CALIBRAÇÃO |  | 15 de dezembro de 2023
DATA DA EMISSÃO |  | 15 de dezembro de 2023
Não Ocultar
Não Ocultar
Não Ocultar
Não Ocultar
Signatário Autorizado: |  | Gabriel Scopel de Lima
Executor da Calibração: |  | Gabriel Francisco Gheno Cazakevicius
Padrões utilizados
Identificação | Descrição |  | Certificado | Origem | Validade
RC 2754 | Máquina de Medir Rugosidade |  | 0006/23 | CERTI | jan/2026
Procedimento de calibração
A Calibração foi realizada de acordo com o procedimento interno de calibração: CMI-LMD-PC-245
Os parâmetros de rugosidade estão definidos segundo normas ISO 4287, ISO 4288 e ISO 13565-2. Os filtros usados correspondem a norma ISO 3274 e ISO 13565-1.
As medições foram executadas utilizando-se um apalpador de 2 µm, uma velocidade de medição de 0,5 mm/s e com uma força de medição de 1,5 mN.
O padrão foi medido segundo o plano de calibração que se encontra na figura abaixo.
x: 1,5 mm; y: 1,7 mm; Lx: 24 mm; Ly: 22 mm.
A influência do sistema de medição bem como do ambiente ao redor da mesma foram determinadas utilizando-se um plano óptico de excelente qualidade e usando os mesmos parâmetros que foram aplicados ao padrão de rugosidade. Assim o Rz é de 0,057 µm.
Resultados
Padrão 1 | [5 empty] | Ocultar
Cut-off: 0,25 mm | [5 empty] | Não ocultar
Comprimento avaliado: 1,25 mm | [5 empty] | Não ocultar | Observações:
Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff |  | Não ocultar | Condições Ambientais Durante a Calibração:
| [µm] | [%] |  |  |  | Não ocultar | - Temperatura: (20,0 ± 0,5) ºC
Ra | 2,928 | 3 | 2 | Infinito |  | Não ocultar | - Umidade Relativa do Ar: (50 ± 10) %ur
Rz | 9,29 | 3 | 2 | Infinito |  | Não ocultar
Rz1max | 9,37 | 3 | 2 | Infinito |  | Não ocultar
RSm | 98 | 1 | 2.25 | 11 |  | Não ocultar
Não ocultar
Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio |  |  | Não ocultar
| [µm] | [µm] | Padrão [µm] |  |  | Não ocultar
Ra | 2,945 | 2,907 | 0,012 |  |  | Não ocultar
Rz | 9,44 | 9,15 | 0,08 |  |  | Não ocultar
Rz1max | 9,80 | 9,15 | 0,17 |  |  | Não ocultar
RSm | 100 | 96 | 2 |  |  | Não ocultar
Não ocultar
Cut-off: 0,80 mm | [5 empty] | Não ocultar
Comprimento avaliado: 4 mm | [5 empty] | Não ocultar
Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff |  | Não ocultar
| [µm] | [%] |  |  |  | Não ocultar
Ra | 2,991 | 3 | 2 | Infinito |  | Não ocultar
Rz | 9,51 | 3 | 2 | Infinito |  | Não ocultar
Rz1max | 9,57 | 3 | 2 | Infinito |  | Não ocultar
RSm | 99,5 | 0,2 | 2.23 | 12 |  | Não ocultar
Não ocultar
Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio |  |  | Não ocultar
| [µm] | [µm] | Padrão [µm] |  |  | Não ocultar
Ra | 2,999 | 2,976 | 0,007 |  |  | Não ocultar
Rz | 9,55 | 9,38 | 0,05 |  |  | Não ocultar
Rz1max | 9,85 | 9,40 | 0,11 |  |  | Não ocultar
RSm | 100,1 | 98,9 | 0,3 |  |  | Não ocultar
Não ocultar
Não ocultar
Ocultar
Padrão 2 | [5 empty] | Ocultar
Cut-off: , mm | [5 empty] | Ocultar
#VALUE! | [5 empty] | Ocultar
Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff |  | Ocultar
| [µm] | [%] |  |  |  | Ocultar
Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
Ocultar
Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio |  |  | Ocultar
| [µm] | [µm] | Padrão [µm] |  |  | Ocultar
Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
CUT-OFFS IGUAIS! | [5 empty] | Ocultar
Cut-off: , mm | [5 empty] | Ocultar
#VALUE! | [5 empty] | Ocultar
Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff |  | Ocultar
| [µm] | [%] |  |  |  | Ocultar
Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio |  |  | Ocultar
| [µm] | [µm] | Padrão [µm] |  |  | Ocultar
Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Ocultar
Ocultar
Padrão 1 | [5 empty] | Ocultar
Perfil de Rugosidade com filtro (cut-off 0,8 mm)
Padrão 2 | [5 empty] | Ocultar
Perfil de Rugosidade com filtro (cut-off mm) | [5 empty] | Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Observações
Ocultar
Ocultar
Condições Ambientais Durante a Calibração:
- Temperatura: (20,0 ± 0,5) ºC
- Umidade Relativa do Ar: (50 ± 10) %ur
A incerteza expandida (U) de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (neff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Os valores de k e neff são apresentados na tabela de resultados.
Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation e do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA - European Cooperation for Accreditation.
Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido a regulamentação metrológica.
A CERTI autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo integral. O ajuste de instrumento, quando realizado, não faz parte do escopo de acreditação do laboratório.
A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (neff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Os valores de k e neff são apresentados na tabela de resultados.
​

## certificado (2) (hidden)
PDF?
n. 3733/23
Data da Calibração: 15/12/23
Data da Emissão: 15/12/23
Página 1 de 4
1. CONTRATANTE: |  | STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Av. Stara, 519 - Não-Me-Toque - RS
2. SOLICITANTE: |  | O mesmo
3. PADRÃO DE RUGOSIDADE (CALIBRADO):
Nº de Série: |  | 350141104 |  | Nº de Identificação: | PA01
Fabricante: |  | Mitutoyo
Ra: |  | 2,97 µm
4. PADRÃO UTILIZADO: |  |  |  | 5.1 Medição do Perfil de Rugosidade:
4.1. Máquina de Medir Rugosidade
Nº Registro (CERTI):RC 2754
U: | (0,003+R/38) µm, para Ra
(0,008+R/33) µm, para Rz
R = Resultado da medição do parâmetro em questão, em µm.
Rastreabilidade Metrológica: Certificado de Calibração CERTI 0006/23, de 17/01/23, válido até 01/26.
4.2. Padrão de Amplificação Vertical
Nº Registro (CERTI):0,0628
#N/A | [7 empty] | Procedimento
#N/A |  |  |  | Observações: |  |  |  | As medições foram executadas utilizando-se um apalpador de 2 µm, uma velocidade de medição de 0,5 mm/s e com uma força de medição de 1,5 mN.
|  |  |  | Condições Ambientais Durante a Calibração: |  |  |  | Utilizou-se um comprimento avaliado de 1,25 mm, para o cut-off de 0,25 mm e de 4 mm para o cut-off de 0,8 mm
5. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO: CMI-LMD-PC-245 |  |  |  | - Temperatura: (20,0 ± 0,5) ºC
- Umidade Relativa do Ar: (50 ± 10) %ur
O padrão foi analisado utilizando um filtro cut-off (Lc) de 0,25 mm, com filtro de onda Gaussiano.
Página 2 de 4
A influência do sistema de medição bem como do ambiente ao redor da mesma foram determinadas utilizando-se um plano óptico de excelente qualidade e usando os mesmos parâmetros que foram aplicados ao padrão de rugosidade. Assim o Rz é de 0,057 µm.
6. RESULTADOS:
6.1 Medição dos Parâmetros de Rugosidade, cut-off = 0,25 mm (Conforme Norma ISO 4288-1998)
| Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff
|  | [µm] | [%]
| Ra | 2,928 | 3 | 2 | Infinito
| Rz | 9,29 | 3 | 2 | Infinito
| Rz1max | 9,37 | 3 | 2 | Infinito
|  | 98 | 1 | 2.25 | 11
| Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio
|  | [µm] | [µm] | Padrão [µm]
| Ra | 2,945 | 2,907 | 0,012
| Rz | 9,44 | 9,15 | 0,08
| Rz1max | 9,80 | 9,15 | 0,17
|  | 100 | 96 | 2
6.2 Medição dos Parâmetros de Rugosidade, cut-off =0,80 mm
| Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff
|  | [µm] | [%]
| Ra | 2,991 | 3 | 2 | Infinito
| Rz | 9,51 | 3 | 2 | Infinito
| Rz1max | 9,57 | 3 | 2 | Infinito
|  | 99,5 | 0.2 | 2.23 | 12
| Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio
|  | [µm] | [µm] | Padrão [µm]
| Ra | 2,999 | 2,976 | 0,007
| Rz | 9,55 | 9,38 | 0,05
| Rz1max | 9,85 | 9,40 | 0,11
|  | 100,1 | 98,9 | 0,3
Página 3 de 4
6.3 Medição dos Parâmetros de Rugosidade, cut-off = , mm (Conforme Norma ISO 4288-1998)
| Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff
|  | [µm] | [%]
| Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio
|  | [µm] | [µm] | Padrão [µm]
| Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.4 Medição dos Parâmetros de Rugosidade, cut-off =, mm
| Parâmetro | Valor Medido | U | k | neff
|  | [µm] | [%]
| Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Parâmetro | Máximo | Mínimo | Desvio
|  | [µm] | [µm] | Padrão [µm]
| Ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Rz1max | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| RSm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Página 4 de 4
7. Perfil de Rugosidade (Com filtro):
Gabriel Scopel de Lima |  |  |  |  | Gabriel Francisco Gheno Cazakevicius
Signatário Autorizado |  |  |  |  | Técnico Metrologista
Os parâmetros de rugosidade, estão definidos segundo norma ISO 4287 e norma ISO 13565-2. Os filtros usados correspondem a norma ISO 3274 e ISO 13565-1.
Rastreabilidade Metrológica: Certificado de Calibração CERTI 0006/23, de 17/01/23, válido até 01/26.
A incerteza expandida de medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (neff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Os valores de k e neff são apresentados na tabela de resultados.
As medições foram executadas utilizando-se um apalpador de 2 µm, uma velocidade de medição de 0,5 mm/s e com uma força de medição de 1,5 mN.
O padrão foi medido segundo o plano de calibração que se encontra na figura abaixo.
Laboratório de
METROLOGIA DIMENSIONAL
Pertencente à Rede Brasileira de Calibração
n. 3733/23
Data da Calibração: 15/12/23
Data da Emissão: 15/12/23
Certificado de Calibração
#N/D

## Ra (hidden)
[6 empty] | DQ-158 | REVISÃO: 002
| PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DE INCERTEZAS DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | DATA: 17/04/97 | FOLHA: 01/01
Serviço nº: | Sistema de Medição ou Medida Materializada | PC | Revisão | Data | Sigla executor | Rubr. executor | Rubrica Gerente
9.423 | Padrão de geometria | CMI-LMD-PC-245 | 000 | 0 | 96.15
SÍMBOLO | COMPONENTES DE INCERTEZA | VALOR +/- [µm] | DISTR. DE PROBAB. | DIVISOR | ci | ui [µm] | vi ou veff
Upad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uvib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uc | INCERTEZA COMBINADA |  | NORMAL |  |  | 0 | 0
U95 | INCERTEZA EXPANDIDA (aprox. 95%) |  | 0 |  |  | 0
Observações: | FONTES DE INCERTEZA PARA CALIBRAÇAO DE PADRÃO DE GEOMETRIA (Parâmetros Verticais)

## RSm (hidden)
[6 empty] | DQ-158 | REVISÃO: 002
| PLANILHA PARA DETERMINAÇÃO DE INCERTEZAS DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | DATA: 17/04/97 | FOLHA: 01/01
Serviço nº: | Sistema de Medição ou Medida Materializada | PC | Revisão | Data | Sigla executor | Rubr. executor | Rubrica Gerente
9.423 | Padrão de geometria | CMI-LMD-PC-245 | 000 | 0 | 96.15
SÍMBOLO | COMPONENTES DE INCERTEZA | VALOR +/- [µm] | DISTR. DE PROBAB. | DIVISOR | ci | ui [µm] | vi ou veff
Upad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uvib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uarc_braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
uc | INCERTEZA COMBINADA |  | NORMAL |  |  | 0 | 0
U95 | INCERTEZA EXPANDIDA (aprox. 95%) |  | 0 |  |  | 0
Observações: | FONTES DE INCERTEZA PARA CALIBRAÇAO DE PADRÕES DE RUGOSIDADE (Parâmetros Horizontais)